Technická specifikace

Veřejná zakázka: „Laboratorní invertovaný mikroskop vč. software pro snímaní obrazu”

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený mikroskop.

Nabízený přístroj nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje.

Dodavatel doplní výrobce a typ nabízeného mikroskopu: /doplní dodavatel/

| Minimální technické parametry: | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| --- | --- |
| invertovaný mikroskop s nízko položeným těžištěm |  |
| trinokulární tubus, s poměrem 50%/50% dělení světla mezi kameru a okuláry s rozsahem nastavení náklonu alespoň v rozsahu 30° |  |
| okuláry se zvětšením 10x a zorným polem min. 20 mm, min. jeden s nastavitelnou dioptrickou korekcí |  |
| hrubé/ jemné koaxiální ostření |  |
| pevný stolek s odnímatelným pohyblivým vodičem vzorků a nosičem vzorků pro podložní skla, petriho misky a mikrotitrační desky |  |
| kondenzor s min. pracovní vzdáleností 8 cm a min. NA 0.30 |  |
| manuální aperturní clona |  |
| držák pro barevné filtry |  |
| LED osvětlení s min. životností 50.000 pracovních hodin s možností zapnutí funkce automatického vypnutí po dvou hodinách nečinnosti s max. výkonem 5W |  |
| mikroskop musí umožnit rozšíření o fluorescenci, a to přímo na pracovním místě bez nutnosti odvezení mikroskopu na přestavbu |  |
| objektivový revolver s min. 4 pozicemi |  |
| 2,5x planachromatický objektiv, NA min. 0.07 |  |
| 4x planachromatický fázový objektiv, NA min. 0.10 |  |
| 10x planachromatický fázový objektiv, NA min. 0.22 |  |
| 20x planachromatický fázový objektiv s NA min. 0.30 |  |
| 40x planachromatický fázový objektiv, NA min. 0.50 |  |
| fázový kontrast pro objektivy 5x, 10x, 20x a 40x |  |
| 3D reliéfní kontrast založený na hofmanově kontrastu, integrovaný do těla mikroskopu a nevyžadující speciální objektivy s modulačními vložkami, a to alespoň pro objektivy 10x, 20x a 40x |  |
| SW umožňující časosběrný záznam |  |