Technická specifikace

Veřejná zakázka: „Hmotnostní spektrometr ICP-MS“

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění.

Popis ICP-MS systému:

Jedná se o zařízení umožňující ultra stopové analytické stanovení obsahu stopových množství jednotlivých prvků v analyzovaném vzorku pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP). Zařízení umožňuje analyzovat téměř všechny prvky s citlivostí od desetin ppt.

Přístroj musí být vybaven jednoduchým hmotnostním analyzátorem, kvadrupólem, a kolizně/reakční celou, cirkulačním vodním čerpadlem a automatickým podavačem vzorků, autosamplerem. Systém bude řízen PC a musí obsahovat vyhodnocovací SW.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje.

Dodavatel doplní výrobce a typ nabízeného spektrometru: /doplní dodavatel/

| Sekce A: Minimální technické parametry spektrometru ICP MS | Požadované zadavatelem | Nabízené dodavatelem |
| --- | --- | --- |
| Umožňující: |  |  |
| Princip stanovení – hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem | ANO |  |
| Stanovení z kapalných matric | ANO |  |
| Sestávající z: |  |  |
| Systém zavedení vzorků a zmlžovací systém | ANO |  |
| ICP plazmový zdroj | ANO |  |
| Plazmová hlavice | ANO |  |
| Iontová optika | ANO |  |
| Kvadrupólový hmotnostní filtr | ANO |  |
| Detektor | ANO |  |
| Řídící SW + ovládací PC | ANO |  |
| Automatický podavač vzorků | ANO |  |
| Podrobnější technická specifikace ICP-MS systému, stanovená zadavatelem jako minimální: |  |  |
| Zavádění vzorku a zmlžovací systém |  |  |
| Přístroj vybavený vestavěnou, min. 4kanálovou SW ovládanou peristaltickou pumpou | ANO |  |
| Peristaltická pumpa s 12 válečky pro lepší průtok bez pulzací | ANO |  |
| Minimální rozsah otáček peristaltické pumpy | od 0 do 100 rpm, se SW ovládáním po 1 rpm |  |
| Skleněný koncentrický zmlžovač | ANO |  |
| Mlžná komora umístěna v Peltierem chlazeném boxu se SW nastavitelným minimálním rozsahem teplot | -10 až +20 °C umožňující nastavení s rozlišením min. po 1 °C |  |
| ICP plazmový zdroj |  |  |
| Zdrojem iontů je argonové indukčně vázané plazma (ICP) | ANO |  |
| Solid-state RF generátor s měděnou indukční cívkou se stříbrnou a polymerovou vrstvou, vodou chlazená | ANO |  |
| Frekvence RF generátoru | ≤ ~27 MHz |  |
| Nastavitelný rozsah výkonu plazmatu | min. v rozsahu 380-1600 W |  |
| Plazmová hlavice |  |  |
| Automaticky nastavitelná v plazmovém boxu – tj. bez nutnosti adjustace hlavice a připojování plynů | ANO |  |
| Částečně rozebíratelná – tj. křemenná vnější a střední plazmová trubice jako jeden kus zajišťující fixní symetrii, křemenný injektor zvlášť s možností výměny | ANO |  |
| Automatické SW řízené polohování plazmové hlavice v osách x, y, z | ANO |  |
| HD kamera pro pozorování plazmatu | ANO |  |
| Toky pracovních plynů |  |  |
| Průtoky všech plazmových plynů kontrolované PC pomocí MFC | ANO |  |
| Interface |  |  |
| Možnost volby z různých insertů na vnitřním konu, skimmeru dle potřeb aplikace min. pro snížení vlivu matrice a zvýšení citlivosti | ANO |  |
| Jednoduchý přístup ke kónům a extrakční čočce bez nutnosti ztráty vakua | ANO |  |
| Iontová optika |  |  |
| Kolizní/reakční cela kompletně bez nutnosti údržby po celou dobu životnosti přístroje | ANO |  |
| Počet MFC pro přívod plynů do kolizní/reakční cely | min. 2 |  |
| Umožňuje měření v módu diskriminace kinetické energie, s přívodem kolizního plynu He jako standard | ANO |  |
| Možnost přívodu dalších plynů nebo směsí plynů do kolizní/reakční cely (např. O2, NH3/He, H2) | ANO |  |
| Umožňuje účinnou eliminaci vzniku interferencí rekombinací v cele pomocí funkce definovaného filtrování nežádoucích prekurzorů o nízkých hmotách | ANO |  |
| Kvadrupólový hmotnostní filtr |  |  |
| Frekvence | min. 2 MHz |  |
| Rozsah hmot | alespoň 2-290 amu |  |
| Skenovací rychlost | alespoň ≥3700 amu/s |  |
| Detektor |  |  |
| Diskrétní dynodový násobič | ANO |  |
| Duální, tj. simultánní pulzní a analogový detektor | ANO |  |
| Dynamický rozsah | alespoň ≥ 10 řádů |  |
| Citlivost pro těžké prvky v režimu high matrix | <0.5 ppm při m-1 (m = 238U) |  |
| Min. dwell time | ≤ 100 µs |  |
| Vakuum |  |  |
| Třístupňové vakuování systému | ANO |  |
| 1x externí rotační olejová vakuová pumpa | ANO |  |
| 1x zabudovaná turbomolekulární vícenásobná pumpa (split-flow) | ANO |  |
| Stabilní vakuum | do 15 min od zapnutí přístroje |  |
| Recirkulační chladící jednotka |  |  |
| Součástí dodávky je externí vodní recirkulační chladící jednotka s odpovídajícím chladícím výkonem | ANO |  |
| Standardní mód charakterizace (bez plynů): |  |  |
| Citlivost (kcps/µg l-1) | 7Li ≥65 |  |
|  | 59Co ≥110 |  |
|  | 115In ≥270 |  |
|  | 238U ≥330 |  |
| Detekční limit (ng l-1) | 9Be ≤ 0,5 |  |
|  | 115In ≤ 0,1 |  |
|  | 209Bi ≤ 0,1 |  |
| Oxidy (%) | CeO/Ce ≤ 2,0 |  |
| Dvojitě nabité ionty (%) | Ba++/Ba+ ≤ 3,0 |  |
| Pozadí (cps) | m/z 4,5 ≤ 1,0 |  |
| Stabilita (% RSD) | 10 min ≤ 2,0 |  |
|  | 2 h ≤ 3,0 |  |
| Přesnost izotopových poměrů (% RSD) | 107Ag/109Ag ≤ 0,1 |  |
|  | 206Pb/207Pb≤ 0,3 |  |
| Diskriminace kinetické energie pomocí He |  |  |
| Citlivost (kcps/µg l-1) | 59Co ≥ 35 |  |
| Detekční limit (ng l-1) | m/z 4,5 ≤ 0,5 |  |
| Řídící SW |  |  |
| Součástí dodávky je odpovídající SW k plnému ovládání přístroje, vývoji metod, ukládání a zpracování dat a jejich exportu | ANO |  |
| Instalace |  |  |
| Zapojení přístroje do stávající sítě 230 V | ANO |  |
| Odtah zplodin (vzduchu) od spektrometru | 6–8 m·s-1 |  |
| Autosampler |  |  |
| Součástí dodávky je autosampler pro automatické podávání vzorků | ANO |  |
| Počet pozic pro standardy (cca 50 ml nádobky) | ≥ 10 |  |
| Počet pozic pro vzorky (cca 15 ml zkumavky) | ≥ 60 |  |
| Ovládací PC |  |  |
| Součástí dodávky je odpovídající stolní PC, LCD, klávesnice, myš | ANO |  |

| Sekce B Technické parametry nad rámec minimálně požadovaných (jsou předmětem hodnocení v rámci kritéria B) | Účastník za každé doplněné „ANO“ získá odpovídající počet bodů; „NE“ získá 0 bodů. (Uvedené údaje je účastník povinen při realizaci plnění veřejné zakázky dodržet) |
| --- | --- |
| Automatické napínání hadiček na peristaltické pumpě (5 bodů) |  |
| Deflekční optika v zakřivení pod úhlem 90° pro odstranění neutrálních částic a fotonů z iontového svazku (10 bodů) |  |
| Kvadrupólová kolizní/reakční cela s plochými tyčemi ("flatapole" technologie) s automatickým odstraněním nižších hmot, než je požadovaný analyt (10 bodů) |  |
| Možnost výměny detektoru na uživatelské úrovni, bez nutnosti servisního zásahu (10 bodů) |  |
| Automatické hlídání komponent přístroje a informování operátora o nutnosti údržby nebo výměny spotřebního materiálu, hlídání servisních prohlídek (5 bodů) |  |
| Součástí autosampleru je funkce detekce překážky ve třech osách a zvýšením rychlosti analýzy pomocí nasávání vzorku při dobíhání předchozí analýzy (10 bodů) |  |