Technická specifikace

„Dodávka optického emisního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem pro laboratoře FAPPZ”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
| --- | --- |
|  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| Dodávka optického emisního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem musí obsahovat: |  |
| Simultánní ICP-OES spektrometr s polychromátorem s min. parametry |  |
| - Rozsah měření min. 167-785 nm |  |
| - Duální (tj. axiální a radiální) pozorování plazmatu. |  |
| - Vertikální orientace plazmové hlavice pro oba pohledy bez potřeby změny polohy a bez potřeby nastavování polohy hořáku. |  |
| - Měření v módech s axiálním pohledem, radiálním pohledem, s duálním pohledem (tj. axiálně + radiálně odděleně v jedné sekvenci měření) a synchronním axiálním a radiálním měřením (sběr signálu z axiálního a radiálního pohledu současně). |  |
| - Měření s plnou citlivostí a zároveň plnou robustností (měření vysokých koncentrací) bez potřeby změny akvizičního módu. |  |
| - Výměna hořáku bez nutnosti manuálního připojování plynů a bez nutnosti hardwarového nebo softwarového nastavování. |  |
| - Možnost softwarové optimalizace pozorovací výšky emise v radiálním směru. |  |
| - Doba měření vzorku nezávislá na množství měřených prvků, na množství zvolených emisních čar i na intenzitách jejich signálu, a to v celém požadovaném rozsahu měření. |  |
| - Doba sběru signálu (čas integrace) nastavitelná v rozsahu alespoň 1 až 30 sekund. |  |
| - Detektor chlazený Peltierovým článkem s kontinuálním pokrytím celého spektra v rozsahu alespoň 167-785 nm. |  |
| - Detektor s ochranou každého pixelu proti přesycení (tzv. anti-blooming) |  |
| - Detektor s adaptivní integrací umožňující dotazování pixelů v reálném čase a současnou integraci všech vlnových délek analytu bez ohledu na intenzitu vstupního signálu. |  |
| - Doba integrace na detektoru automaticky upravována pro každou vlnovou délku tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru signálu k šumu. |  |
| - Přidávání dalších vlnových délek do akviziční metody bez časového nárůstu délky analýzy. |  |
| - Spektrometr bez potřeby vzduchového kompresoru. |  |
| - Vzduch vstupující do spektrometru musí procházet přes snadno vyměnitelný kazetový prachový filtr (ochrana před depozicí prachu uvnitř spektrometru/korozí). |  |
| - Vysoce robustní plasma umožňující proměřovat vzorky s vysokým podílem solí (až 25%). |  |
| - Optika temperovaná na teplotu vyšší než 30 °C. |  |
| - Stabilita systému <1% RSD (relative standard deviation) v průběhu 8 hodin bez korekce driftu (použití vnitřního standardu). |  |
| - Volně běžící (free running) polovodičový RF generátor s nastavitelným výkonem v rozsahu alespoň 750-1500W pro všechny módy měření a umožňující výměnu hadiček pumpy, zmlžovače (např. při ucpání) a/nebo mlžné komory se zapáleným plazmatem. |  |
| - Možnost nastavení průtoku plazmového plynu v rozsahu min. 8 až 16 l/min. |  |
| - Přívod směsi O2/Ar do plazmatu pro minimalizaci karbonizace při měření vzorků s organickými rozpouštědly. |  |
| - Možnost proplachu optiky N2. |  |
| - Minimálně 5-ti kanálová peristaltická pumpa umožňující práci s komorou typu hydramist a přídavek vnitřního standardu. |  |
| - Stand-by režim bez spotřeby Ar. |  |
| Vodní recirkulační chladící jednotka (chiller) s min. parametry |  |
| - Chladící výkon min 2,5 kw @50 Hz, 20 °C - Hlučnost max. 70 db - Musí být kontrolovatelná prostřednictvím ovládacího softwaru spektrometru (sledování průtoku a teploty chladící vody) a musí být schopna vzdáleného zapínání/vypínaní z PC spektrometru prostřednictvím ovládacího ICP softwaru a to vč. Programovatelného vypnutí chladící jednotky po dokončení měřící - Vhodná pro umístění v laboratoři |  |
| Automatický podavač vzorků (autosampler) s min. parametry |  |
| - Regulovatelná rychlost proplachu - Základní kapacita alespoň 200 pozic vč. min 200 ks vzorkovnic o objemu 15 ml a min. 20 ks vzorkovnic pro standardy o objemu 50 ml - Integrované průhledné uzavíratelné stěny s napojením na odvod par. |  |
| Generátor dusíku pro oplach optiky s min. parametry |  |
| - Výkon min. 70 l/min n2 @ 8 bar o čistotě minimálně 99,5 %. - Min. 3x křemenná plazmová hlavice (hořák), mlžná komora, zmlžovač pro vodné/okyselené vzorky, hadičky pro vnášení vzorku a odvod vzorku min. 12 ks. - Min.1x sada pro měření vzorků obsahujících volnou hf – tj. Interní cyklonická komora, interní zmlžovač, rozebratelný hořák s keramickým injektorem s id alespoň 1,8 mm. Součástí sady hadičky peristaltické pumpy pro vzorek a odpad. - Min.1x sada pro měření vzorků na bázi těkavých rozpouštědel (např. Kerosin, premisolv, aceton atp.) - tj. Cyklonická komora, zmlžovač, rozebratelný hořák, injektor hořáku id alespoň 0,8 mm. - Roztok pro kalibraci vlnových délek (pokud je vyžadován přístrojem). - Bezpečný (bez přetlaku) integrovaný membránový zvlhčovač argonu. - Jednostupňové rotační lamelové čerpadlo s olejovým těsněním s čerpací rychlostí minimálně 40 m3/h a s tlaky < 5 mbar. Součástí čerpadla integrovaný výfukový/olejový filtračním systémem s vyměnitelnými výfukovými filtračními elementy. - Tlakový regulátor Ar – nástěnné odběrné místo. - Peltierovým článkem chlazená zmlžovací double-pass komora pro velmi těkavé vzorky. |  |
| Ovládací sofware s min. parametry |  |
| - SW pro řízení analýzy a vyhodnocování dat. - Zabudovaná knihovna analytických čar a potenciálních interferencí. - Možnost rychlého semikvantitativního screeningu obsahu prvků v neznámých vzorcích bez nutnosti tvorby vlastních kalibračních křivek. - Semikvantitativní screening všech měřitelných prvků jako doplněk standardních kvantitativních měření vzorků. - Funkce pro automatické vyhodnocení celého spektrálního profilu měřeného vzorku, vyhodnocení reálných interferencí a intenzit signálů a návrh (vč. odůvodnění) nejvhodnějších vlnových délek pro přesnou kvantitativní analýzu. - Možnost automatické tvorby metody s převzetím nejvhodnějších emisních čar doporučených nástrojem pro semikvantitativní screening. - Korekce pozadí s ručním nastavením oblasti odečtu pozadí (tzv. off peak). - Korekce složitějších různě zakřivených struktur pozadí v okolí vrcholku signálu analytu, která svým individuálním přístupem plně automaticky a koncentračně nezávisle umožní vyhodnocení reálného průběhu spektrálního profilu každého analytu v každém vzorku bez potřeby umístění krajních bodů pro prokládání křivky signálu pozadí pod píkem. Funkce musí na základě skutečně zjištěného průběhu spektrální linie pozadí v blízkém okolí píku analytu umožňovat bez nutnosti zásahu uživatele automatické vytvoření dílčích polynomických modelů popisujících průběh signálu pozadí pod jednotlivými píky analytů a tyto polynomicky popsané signály pozadí musí substrahovat od celkového signálu analytu. - Funkce pro spektrální rozkrývání vzájemně se překrývajících píků (analytů/interferentů, analytů/pozadí) nezávisle na koncentraci (tj. bez korekčních faktorů) a to s možností uložení jednou vytvořeného dekonvolučního modelu do softwarové knihovny s možností budoucího použití vytvořeného modelu v různých metodách/sekvencích a to bez nutnosti další kalibrace modelu. - Funkce pro koncentračně závislou spektrální dekonvoluci/korekci pozadí s automatickým výpočtem korekčních faktorů (tzv. IEC – inter element correction). - Možnost změny korekce pozadí i po doměření vzorků. - Sledování emise Ar jako vnitřního standardu s přepočtem výsledků. - Možnost exportu naměřených dat do formátu kompatibilního s MS Excel. |  |
| PC stanice s min. parametry |  |
| - Řídící PC s operačním systémem, monitor LCD/LED 22“ nebo vyšší, komunikační port se spektrometrem, klávesnice, myš, softwarový modul pro možnost vzdálené servisní podpory. |  |
| Cena přístroje musí zahrnovat instalaci a proškolení personálu. |  |
| Instalační požadavky: - Provoz přístroje na argon čistoty 4.0 (99,99 %). - Požadována je instalace přístroje na adrese objednatele do stávajících zdrojů el. energie (jistič 16 A, 1x230V). - Odtah zplodin (vzduchu) od spektrometru max. 3,5 m3/min – napojení na odtah 1x DN150. - Součástí dodávky ICP spektrometru je odinstalování, odvoz a likvidace stávajícího starého systému AAS ETA na náklady uchazeče. - Instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v rozsahu min. 2 dny. |  |