Technická specifikace

Část b) „HPLC sestava s detektory DAD, FLD, RI, CAD”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky |  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| HPLC sestava musí obsahovat čerpadlo – pumpu – 4kanálovou s min. parametry: - HPLC čerpadlo s možností tvorby nízkotlakého kvarternárního gradientu, obsahující vestavěný čtyřkanálový vakuový degasser a dynamický mixér - Nastavitelný průtok v rozmezí minimálně 0,001 – 10ml/min - Tlakový rozsah minimálně do 70 MPa, - Přesnost průtoku mobilní fáze maximálně 0,05% RSD - Správnost průtoku ± 0,1% - Mrtvý objem maximálně 680ul s možností nastavitelného příspěvku mrtvého objemu - Senzor úniku kapalin - Zásobník mobilních fází na min. 4 láhve |  |  |
| HPLC sestava musí obsahovat chlazený autosampler s min. parametry: - Kapacita minimálně 200 ks vialek o objemu 1,5 – 2ml - Tlaková odolnost až do minimálně 70 MPa - Možnost použití na vialky od objemu 0,3 ml až do 10ml včetně destiček - Přenos mezi vzorky (Carryover) lepší než 0,002% RSD - Správnost dávkování objemu: ± 0,5%, - Cyklus dávkování pod 8 s - Nastřikovaný objem v rozsahu minimálně 0,01 – 100ul, možnost dávkování až 1000ul pomocí opakovatelného nástřiku vzorku - Automatická identifikace segmentu autosampleru pomocí barcode reader - Programovací funkce umožňující odběr různého množství kapaliny z vybraných vzorkovic, jejich přenesení do další vzorkovice, zamíchání systémem rychlého nasátí a vytlačení obsahu vzorkovnice, nebo vzduchu atd. a umožňují kompletní tvorbu předkolonových derivatizačních metod. - Sensor úniku kapaliny |  |  |
| HPLC sestava musí obsahovat kolonový termostat s min. parametry: - Možnost temperace alespoň 2 kolon s délkou minimálně 30 cm - Teplotní rozsah minimálně v rozsahu 5°C až 85°C - Senzor úniku kapalin - Tlaková odolnost min.70MPa - Stabilita teploty maximálně ± 0,05°C - Přesnost nastavení teploty ± 0,5°C až do minimálně 80°C - Automatická identifikace kolon s evidencí jejich použití (paměťové karty pro kolony) |  |  |
| HPLC sestava musí obsahovat detektor DAD s min. parametry: - Detektor s min. 1024diodami - rozsah minimálně 190 -800 nm. - Rychlost sběru dat: minimálně 125Hz - Současný sběr na celém rozsahu detektoru včetně 3D vyhodnocení dat - Analytická průtočná cela s objemem 13µL, optická dráha10 mm, SST |  |  |
| HPLC sestava musí obsahovat detektor FLD s min. parametry: - Xenonová lampa - Rozsah exitačních vln.délek minimálně 220 – 630nm - Rozsah emisních vln.délek minimálně 270 – 650nm - Přesnost nastavení vln.délky maximálně 2nm - Rychlost sběru dat minimálně 100Hz - Průtočná cela 8ul ± 0,05 ul |  |  |
| HPLC sestava musí obsahovat Refraktometrický detektor s min. parametry: - Pozitivní a negativní polarita - Rozsah refraktometrického indexu minimálně 1,00 – 1,75 RIU - Měřící rozsah ± 600uRIU - Šum nižší než 2,5nRIU - 2 komorová průtočná cela - Detektor zabudovaný do HPLC věže |  |  |
| HPLC sestava musí obsahovat Charged aerosol detektor s min. parametry: - Charged aerosol detekce - Nastavitelná evaporační teplota v rozmezí minimálně +5 - 100 °C - Nastavitelný průtok mobilní fáze v rozmezí minimálně 0,01 – 2ml/min - Rychlost sběru dat minimálně 200Hz - Senzor úniku mobilní fáze - Dynamický rozsah až 4 řády - Nebulizace : FocusJet Concentric flow design - Generátor N2 min 5l/min |  |  |
| HPLC sestava musí obsahovat vyhodnocovací software s min. parametry: - musí pracovat v prostředí Windows 10 nebo vyšší bez nutnosti zapojeného licenčního klíče (donglu) - vyhodnocovací software musí být možný instalovat na jakýkoliv počítač bez nutnosti aditivních finančních nákladů na další vyhodnocovací licence - kontrola a nastavení parametrů HPLC systému - sběr dat a jejich vyhodnocení - protokolování výsledků a vytváření vlastních uživatelských formátů výstupních protokolů - možnost exportu naměřených dat, výsledků a grafických záznamů do prostředí Microsoft Office software (Excel, Word, atd.) i do prostředí internetu (html formát) diagnostický SW pro provádění uživatelských kontrolních testů funkčnosti jednotlivých modulů |  |  |
| HPLC sestava musí obsahovat UPS jako zálohU při výpadku elektrické energie. |  |  |
| Cena přístroje musí zahrnovat instalaci a proškolení personálu. |  |  |