Technická specifikace

Veřejná zakázka: „Hydraulický žlab s pohyblivým dnem“

Předmětem dodávky je laboratorní hydraulický žlab pro výzkum modelů s pohyblivým dnem. Zařízení se musí skládat se samotného žlabu (dále žlab), hydraulického okruhu, zásobníku vody a doplňků. Zařízení musí umožňovat výzkum modelů s pohyblivým dnem a samotný žlab musí být naklápěcí v podélném směru.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že zejména z důvodu omezeného rozpočtu nepožaduje následující obvyklé součásti žlabu, tj. dodavatel jako součást žlabu nebude dodávat:

- obslužné konstrukce,

- galerie a schodiště,

- vozík,

- měření dalších veličin (hloubky, teploty, tlaky)

Dodavatel doplní výrobce a typ nabízeného žlabu: /Doplní dodavatel/

| Minimální technické parametry Žlab: |  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Účinná délka žlabu | min. 5,5 m |  |
| Účinná šířka žlabu: | min. 1,35 a max. 1,40 m |  |
| Výška žlabu: | min. 0,5 m |  |
| Výška proudu: | 0,00 - 0,40 m |  |
| Délka konstrukce: | max. 7,0 m |  |
| Materiál vany: | Polypropylén |  |
| Nosná konstrukce: | Pozinkovaná ocel, kotvena na ocelové kotvy (závitové tyče) do podlahy |  |
| Užitné zatížení (splaveniny + voda): | 7-9 kN/m |  |
| Stavitelné nerezové kolejnice na horní hraně žlabu pro umístění měřících zařízení | ANO |  |

| Minimální technické parametry Přítoková část: |  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Shodná šířka se žlabem: | min. 1,35 a max. 1,4 m |  |
| Vybaveno usměrňovači proudu pro optimální uklidnění přítokových poměrů | ANO |  |
| Na vtoku do žlabu provedeny drážky pro instalaci svislých regulačních prvků (regulační prvky nejsou součástí dodávky) | ANO |  |
| Vybaveno výpustným a nápustným ventilem | ANO |  |

| Minimální technické parametry Odtoková část žlabu: |  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Ocelová pozinkovaná konstrukce | ANO |  |
| Shodná šířka se žlabem: | min. 1,35 a max. 1,4 m |  |
| Gumová okapnice trvale zanořená pod vodou | ANO |  |
| Na odtoku ze žlabu provedeny drážky pro instalaci svislých regulačních prvků (regulační prvky nejsou součástí dodávky) | ANO |  |
| Na odtoku příprava pro instalaci vzdouvacích prvků | ANO |  |
| Nerezová síť pro záchyt větších předmětů (nad 5 cm) | ANO |  |
| Lapač splavenin ve formě odpadní nádrže za žlabem se sedimentačním prostorem | ANO |  |

| Minimální technické parametry Akumulační nádrže s vodou: |  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Polypropylenové nádrže s výztužnými obvodovými rámy | ANO |  |
| Na stejném podlaží jako měrný žlab | ANO |  |
| Tvar a rozměry budou určeny na základě situace v místnosti a výpočtů pro kapacitu průtoku 30 l/s a výše popsanou velikost žlabu. Předpokládaná kapacita zásobní: 2,8-3,2 m3, odtoková 1,2 – 1,8 m3. Maximální rozměr nedělené nádrže je dán průchodem na 1,8*0,9*3,0 m. | ANO |  |

| Minimální technické parametry Hydraulický okruh a čerpadlo: |  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Průtoková kapacita: | min. v rozmezí (1 – 30) l/s |  |
| Monoblokové radiálně-axiální odstředivé čerpadlo | ANO |  |
| Orientační příkon: | 2,1-2,4 kW (k dispozici 400V) |  |
| Akční člen: | měnič frekvence |  |
| Rozvodná potrubí a uzávěry: | nerez v dimenzích DN 80 až DN 200, ručně ovládané uzávěry |  |

| Minimální technické parametry Měření průtoku: |  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Kalibrovaný magneticko-indukční průtokoměr | ANO |  |
| Zaručený rozsah měření | min. v rozmezí (1 – 30) l/s |  |
| Displej | umístění vedle hlavního rozvaděče |  |
| Výstup o průtoku | (4 – 20) mA |  |

| Minimální technické parametry Napájení hydraulického okruhu: |  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Rozvaděč s hlavním vypínačem | ANO |  |
| Zásuvka | 16A/400V v místnosti okruhu |  |
| Součástí rozvaděče: | měnič frekvence |  |
| Na dveřích rozvaděče volba řízení místní/vzdálené | ANO |  |

| Minimální technické parametry Regulace průtoku okruhem: |  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Místní: | přímé ovládání měniče frekvence s možnou volbou otáček čerpadla za pomoci potenciometru |  |
| Vzdálené: | připojení k řídicímu systému okruhu přes interface (není součástí dodávky) a proudovou smyčku (4 – 20) mA do měniče frekvence |  |