Technická specifikace

Část b) Dodání kolorimetru pro měření barvy

| Technické a jiné požadavky |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Přenosný spektrofotometr pro měření barvy s min. parametry |  |  |
| - Kapacita paměti alespoň 5000 vzorků |  |  |
| - Barevný displej přístroje |  |  |
| - Software součástí přístroje, musí být přenosná licence pomocí USB HW klíče |  |  |
| - USB rozhraní |  |  |
| - Akumulátor součástí přístroje, možnost nabíjení přes USB kabel |  |  |
| - Rozsah teplot měření alespoň 10 - 35°C ± 5% |  |  |
| - Přístroj musí mít závit pro uchycení do stativu |  |  |
| - Petriho miska z borosilikátového skla pro měření sypkých materiálů |  |  |
| - Měření včetně spekulární komponenty i s vyloučenou spekulární komponentou. Metoda bez spekulární komponenty musí mýt řešena reálnou světelnou pastí. |  |  |
| Měření barvy - min. parametry |  |  |
| - Geometrie osvětlení/snímání difúzní/ max 8° |  |  |
| - Integrační sféra o průměru alespoň 52 mm |  |  |
| - Detektory ve formě 2 řad alespoň 30 fotodiod |  |  |
| - Rozklad paprsku na planární mřížce |  |  |
| - Rozsah vlnových délek alespoň 400 – 700 nm |  |  |
| - Šíře pásma 10 nm ± 5% |  |  |
| - Půlvlna 10 nm ± 5% |  |  |
| - Rozsah měření 0 - 175% ± 5% |  |  |
| - Rozlišení min. 0,01% |  |  |
| - Zdroj osvětlení xenonová výbojka |  |  |
| - Osvětlená plocha vzorku alespoň Ø 12 mm |  |  |
| - Pozorovatelné úhly min. 2° a 10° |  |  |
| - Zobrazená data: alespoň spektrální data/graf, kolorimetrické hodnoty, hodnoty barevných diferencí, posouzení správnosti, zdánlivá barva, makro s fotografiemi měřených dílů |  |  |
| - Kolorimetrická data: alespoň L*a*b*, L*C*h°, |  |  |

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů