Technická specifikace

„Dodávka mixéru pro velkoobjemovou emulzifikaci pro laboratoře FAPPZ”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
| --- | --- |
|  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| Mixér pro velkoobjemovou emulzifikaci s min. parametry |  |
| - Přístroj pro emulzifikaci želatinózního polymeru, viskozita 500 mPas., objem minimálně 250 l |  |
| - Materiál: nerezová ocel (316L (1.4404); 316Ti (1.4571)) |  |
| - Teplotní rozsah použití přístroje v rozmezí: min. -10 °C až max. 120 °C |  |
| - Motor: - Pohon: Třífázový motor pro provoz s frekvenčním měničem se 3 pozistory - Výkon: min. 4 kW - Rychlost motoru: min. 3000 1/min - Rychlost hřídele: min. 3000 1/min - Napětí: 230/400 V, 3 fáze - Frekvence: min. 50 Hz - Třída ochrany: minimálně IP 55 - Regulace rychlosti: přes frekvenční měnič (příslušenství) |  |
| - Spojovací materiál – montáž - Montážní příruba - Vnější průměr: 250 mm - Vnitřní průměr: 215 mm - Počet závitových otvorů x velikost: minimálně 4 x M12 - Materiál: Nerezová ocel (316L (1.4404); 316Ti (1.4571)) |  |
| - Těsnění: - Těsnící patrona s rotačními hřídelovými ucpávkami - Materiál: PTFE grafitová směs - Přídavný O-kroužek |  |
| - Disperzní nástroj (emulzifikační nůž) - Vnější průměr: min. 115 mm - Min. 4 ozubené kroužky (včetně těla rotoru) - Rychlost otáček: maximálně 15 m/s |  |
| - Hřídelová trubka (hřídel emulzifikačního nože) - Délka: min. 965 mm - Průměr: min. 42 mm |  |
| - Stojan s elektrickým pohonem s min. parametry |  |
| - Materiál: Nerezová ocel AISI 304 - Pevný držák pro motor specifikace viz výše. - Zvedací pohon z hydraulického čerpadla a pístového válce - Nosnost: min. 100 Kg - Výška zdvihu: min. 800 mm - Potřebná ruční síla: max. 15 Kg Funkce: - Dispergátor pohonu s vypínačem ON/OFF - Variabilní nastavení rychlosti pomocí frekvenčního měniče namontovaného v rozvaděči - Indikace otáček a příkonu motoru - Nouzové zastavení - Vstupní napětí: 3 x 400 V / N / PE / 50 Hz - Třída ochrany: minimálně IP 54 - Materiál rozvaděče: nerezová ocel Ovládací prvky/indikátory: - Hlavní vypínač s funkcí nouzového zastavení - 1 svítící tlačítko pro zapnutí motoru - 1 tlačítko pro vypnutí motoru - 1 potenciometr (otočný regulátor) - 1 ovládání rychlosti |  |
| - Nádoba s min. parametry |  |
| - Materiál: Nerezová ocel 1.4301 - Vnější průměr: 600 mm - Výška nádoby: 1000 mm - Nádoba jednoplášťová, otevřená. - Kulový vypouštěcí ventil ve dně nádoby. - Objem: min. 250 l |  |
| - Regulátor – frekvenční měnič s min. parametry |  |
| - Výkon: min. 4 kW |  |