Technická specifikace

„Inverzní mikroskop”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

Dodavatel doplní výrobce a typ nabízeného přístroje: /doplní dodavatel/

| „Inverzní mikroskop“ | vyplní účastník |
| --- | --- |
|  | Nabízeno dodavatelem ANO/NE a u číselně vyjádřitelných parametrů doplní dodavatel přesnou hodnotu jím nabízeného přístroje |
| Hybridní systém umožňující jak širokoúhlé, tak konfokální snímky v inverzním módu |  |
| Stolek automatizovaný v ose XY s velikostí kroků maximálně 120 nm |  |
| Automatizovaný z-motor umožňující maximálně 120 nm kroky |  |
| Automatizované invertované multi-dimenzionální zobrazování (časosběrné, vícebodové, mozaikovém, vícekanálové) |  |
| Automatické ostření: v rovině Z, hyperscan, vysokorychlostní spojování obrazu, obrázky s vysokým rozlišení |  |
| Velikost zařízení nepřesahuje Š x H x V: 75 x 50 x 50 cm |  |
| Možnost vložit minimálně 6 objektivů s automatickým akvizičním připojením každého slotu |  |
| Možnost využívat fluoritových a apochromatických objektivů s olejovou imerzí nebo bez |  |
| Součástí dodávky jsou následující objektivy: U-PLAN PHASE FLUORITE 4X OBJECTIVE, PhL Phase NA 0.13 WD 17 mm U-PLAN PHASE FLUORITE 10X OBJECTIVE, Ph1 Phase NA 0.30 WD 10 mm U-PLAN PHASE FLUORITE 20X OBJECTIVE, LWD, W/CC, Ph1 Phase NA 0.45 WD 6.6-7.8 mm X-PLAN APOCHROMAT 40X OBJECTIVE w/CC NA 0.95 WD 0.18 mm X-PLAN APOCHROMAT 60X OIL OBJECTIVE NA 1.42 WD 0.15 mm |  |
| Konfokální a laserový modul obsahuje minimálně čtyři laserové linky 405, 488, 555 a 635 nm |  |
| Zahrnuté emisní filtry 460/50, 520/40, 590/50 a 700/75 |  |
| Minimálně 5 Mpx barevná kamera CMOS pro zobrazování v jasném poli a minimálně 4 Mpx monochromatická kamera sCMOS s 95% QE pro FL a konfokální zobrazování |  |
| Možnost prohlížení a pořizování snímků v různých světelných režimech včetně konfokálního, širokoúhlého fluorescenčního, jasového a fázového kontrastu. |  |
| Součástí je ovládací software s následujícími funkcemi: - Automatické ostření, automatická expozice, nastavení intenzity LED nebo laseru a automatické přepínání zobrazovacích kanálu - Intuitivní prostředí pro pořizování snímků a jejich skládání - Snímání jednotlivých fluorescenčních kanálů s automatickým překrytím v SW - Funkce Z-stack pro automatické snímání více ohnisek rovin s rozšířenou hloubkou ostrosti a projekcí maximální intenzity - Možnost časosběrného zobrazování živých buněk s možností přidat inkubace ve fázi pro kontrolu prostředí |  |
| Další součástí vybavení mikroskopu je: - Držák Petriho misek na misky o velikosti 35 a 60 mm - JoyStick pro ovládání mikroskopu - Software pro hypersken a práci s vice jamkami - Současně dodávky je i inkubační komora, kontrola CO2 nebo hypoxie s jednoduchou montáží/demontáži |  |
| Mechanická platforma pro izolaci vibrací s rozměrem Š x H: minimálně 60 x 60 cm; maximálně 140 x 65 cm a deskou širokou maximálně 6,3 cm s nosností minimálně 220 kg. Antivibrační deska a vzduchový kompresor. Možnost práce v sedě s nohama pod stolem. |  |
| Součástí je i výkonná řídicí jednotka s minimálně 27´´ FULL HD displejem |  |