Technická specifikace

„LC - MS systém”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného systému a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného systému a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky |  |  | vyplní dodavatel |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel přesnou hodnotu jím nabízeného systému |
| Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 5% |  |  |  |
| Dodávka LC-MS systému (Kapalinový chromatograf s vysokorozlišovacím hmotnostním spektrometrem a iontovou mobilitou typu Q-TOF) |  |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |  |
| LC - binární pumpa |  |  |  |
| Tlakový limit minimálně 1300 bar v celém rozsahu průtoku |  |  |  |
| Průtok mobilní fáze nastavitelný v rozmezí alespoň od maximálně 1 ml/min do minimálně 2000 ml/min s krokem 1 ml nebo menším |  |  |  |
| Přesnost průtoku s maximální RSD ≤ 0,15 % |  |  |  |
| Možnost volby alespoň 2 různých mobilních fází pro každou pumpu pomocí přepínání vstupních kanálů |  |  |  |
| Vysokotlaké směšování mobilní fáze |  |  |  |
| Objem vysokotlakého mixéru ≤ 35 ml |  |  |  |
| Přesnost mísení gradientu s RSD ≤ 0,15% |  |  |  |
| Integrovaný vakuový degaser pro každou pumpu |  |  |  |
| Pracovní rozsah pH alespoň v rozmezí 1 až 12 |  |  |  |
| Plně automatická a kontinuální kompresibilitní kompenzace |  |  |  |
| Samostatný oplach pístů |  |  |  |
| Senzor úniku mobilní fáze |  |  |  |
| Autosampler |  |  |  |
| Kapacita minimálně 100 pozic pro 2 ml vialky |  |  |  |
| Termostatování vzorků v rozsahu min. 5-40°C |  |  |  |
| Objem nástřiku v rozmezí 1-100 µL bez nutnosti výměny dávkovací smyčky |  |  |  |
| Opakovatelnost objemu nástřiku pro částečně naplněnou smyčku s RSD ≤ 0,5% |  |  |  |
| Přenos vzorku mezi analýzami ≤ 0,001% |  |  |  |
| Senzor úniku mobilní fáze |  |  |  |
| Termostat kolon |  |  |  |
| Současné zapojení minimálně 5 kolon o délce min. 30 cm |  |  |  |
| Termostatování kolon v rozsahu minimálně 5-75°C |  |  |  |
| Teplotní stabilita min. 0,1 °C |  |  |  |
| Vysokotlaký ventil přepínající mezi minimálně 5 instalovanými kolonami řízený z měřícího SW |  |  |  |
| Senzor úniku mobilní fáze |  |  |  |
| Diode array detektor |  |  |  |
| Měřící rozsah s minimální a maximální vlnovou délkou s rozsahem alespoň od 190 do 800 nm |  |  |  |
| Počet diod v diodovém poli alespoň 1024 |  |  |  |
| Počet současně snímaných signálů diskrétních vlnových délek nejméně 4 |  |  |  |
| Rychlost sběru dat minimálně 50 Hz |  |  |  |
| Alespoň dvě cely, jednu o objemu 2 ml a délce 10mm a druhou o objemu 6 ml a délce 50mm |  |  |  |
| Senzor úniku mobilní fáze |  |  |  |
| Hmotnostní spektrometr s analyzátorem typu Q-TOF (Quadrupole - Time of Flight) s iontovou mobilitou |  |  |  |
| ESI iontový zdroj pro průtoky v minimálním rozsahu 10-1000 ml |  |  |  |
| APCI a HESI iontové zdroje pro průtoky v minimálním rozsahu 10-1000 ml |  |  |  |
| Iontová mobilita s rozlišením minimálně 150 FWHM a přesností určení kolizního srážkového průměru iontů (CCS) s RSD ≤ 0,5% |  |  |  |
| V rámci iontové mobility možnost akumulace iontů v iontové pasti při mobilitním skenu tak, aby nedocházelo ke ztrátě iontů a tím i citlivosti |  |  |  |
| Rozlišovací schopnost TOF detektoru minimálně 60 000 FWHM pro m/z v rozsahu 800-1 600 |  |  |  |
| Rozsah měření v MS režimu alespoň od 100 do 20 000 m/z |  |  |  |
| Možnost selekce iontů kvadrupólem alespoň do 3 000 m/z |  |  |  |
| Měření přesné hmoty i v režimu MS/MS, se selekcí mateřského iontu pomocí kvadrupólu |  |  |  |
| Přesnost určení hmoty ≤ 0,8 ppm RMS při interní kalibraci v MS i MS/MS módu |  |  |  |
| Přesnost určení hmoty ≤ 2 ppm RMS při externí kalibraci v MS i MS/MS módu |  |  |  |
| Citlivost v MS režimu bez iontové mobility pro 50 fg reserpinu (m/z 609,2807) v nástřiku: poměr signálu k šumu větší než 200:1 |  |  |  |
| Citlivost v MS režimu s použitím iontové mobility pro 50 fg/µl reserpinu (m/z 609,2807) v nástřiku: RSD ≤ 15% |  |  |  |
| Minimální rychlost skenování v režimu MS ≥ 50 Hz, v režimu MS/MS ≥ 50 Hz a v režimu MS/MS při využití iontové mobility ≥ 250 Hz |  |  |  |
| Možnost měření v režimu MS, auto MS/MS (DDA), DIA, PRM (MRM) a možnost využití iontové mobility pro všechny tyto režimy |  |  |  |
| Možnost měření positivních i negativních iontů |  |  |  |
| Akviziční stanice se 2 LCD monitory včetně kompletního ovládacího software pro MS a UHPLC včetně minimálně 6 licencí pro základní vyhodnocovací software |  |  |  |
| Software pro vzdálený přístup ke spektrometru a možnost vzdálené diagnostiky a servisních zásahů |  |  |  |
| Software pro metabolomickou analýzu dat |  |  |  |
| Software pro kvalitativní a kvantitativní analýzu se zaměřením na metabolomiku, phenomiku, exposomiku, lipidomiku a fluxomiku s využitím parametrů iontové mobility (srážkových průřezů – CCS) – minimálně 3 uživatelské licence pro kvalitativní a minimálně 3 licence pro kvantitativní analýzu |  |  |  |
| Kvalitativní software musí umožňovat automatickou kalibraci přesné hmoty, extrakci unikátních MS, MS/MS CCS a RT informací pro všechny analyty s ohledem na izotopy, addukty a fragmenty, alignment na základě retenčních časů, interaktivní vizualizaci a nástroje předběžného statistického zpracování |  |  |  |
| Software pro kvalitativní analýzu musí dále zahrnovat nástroje pro automatickou identifikaci známých analytů na základě uživatelských databází včetně hodnot CCS a automatické generování sumárních vzorců pro neznámé látky |  |  |  |
| Modul pro predikci CCS a predikci fragmentačních spekter (in-silico) |  |  |  |
| Software pro kvalitativní analýzu musí umožňovat screening látek v řádu tisíců analytů na základě známých informací jako jsou sumární vzorec, přesná molární hmotnost, shoda izotopového profilu, retenční čas, CCS, fragmenty získané pomocí MS a MS/MS, sledování metabolických drah, přesnou kvantifikaci na základě kalibrací vnějšími i vnitřními standardy a podporu QC analýz |  |  |  |
| Software musí mít přímý přístup do všech těchto internetových databází: Chemspider a PubCHem, LipidMaps. |  |  |  |
| Metabolomická knihovna (metabolity, pesticidy, toxikologicky významné látky) včetně MS a MS/MS spekter s vysokou přesností měření hmoty se spektry v rozsahu minimálně 100 000 analytů |  |  |  |
| Metabolomická knihovna pro lidský metabolom včetně MS a MS/MS spekter s vysokou přesností měření hmoty se spektry v rozsahu minimálně 800 analytů |  |  |  |
| Metabolomická knihovna MS a MS/MS spekter NIST |  |  |  |
| Součástí dodávky vyhodnocovacího software musí být i datastanice se dvěma LCD monitory |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| Jeden záložní UPS zdroj s výkonem nejméně 2700VA |  |  |  |
| Výměna současného kompresoru za kompresor s plynulou regulací výkonu s výkonem minimálně 7 kW a výstupem stlačeného vzduchu alespoň 700 l/min a tlaku 10 bar |  |  |  |
| Tlaková nádoba o objemu 800 až 950 l |  |  |  |
| Adsorpční sušič plynů s rosným bodem -40°C |  |  |  |
| Generátor dusíku poskytující alespoň 100l/min N2 o čistotě nejméně 98% a výstupním tlaku alespoň 6 bar |  |  |  |
| Protihlukový box na pumpu pro hrubé vakuum |  |  |  |