Technická specifikace požadovaného plnění

| Spektrometr pro nukleární magnetickou rezonanci (NMR) NMR spektrometr 500 MHz umožní určit složení i strukturu molekul a to až do velikosti menších proteinů a je tak jedním ze základních pilířů moderní strukturní analytické chemie s nezastupitelnou úlohou v metabolomice i proteomice. Díky profilovacím experimentům založených na statistické analýze samostatných NMR dat nebo NMR dat doplněných o LC-Q-TOF data bude systém nepostradatelný pro hledání významných biomarkerů. |
| --- |
| Výrobce: |  |
| Typ zařízení: |  |
| Parametry přístroje |
| Požadované zadavatelem | Nabízeného dodavatelem |
| Součásti: |
| Magnet |
| 1. Aktivně stíněný supravodivý magnet o indukci 11,74 Tesla s průměrem vnitřního pracovního prostoru 54 mm |  |
| 2. Automatické měření hladiny helia spolu se systémem varování v případě nízké hladiny |  |
| 3. Stabilita magnetické pole (drift) lepší než 5 Hz/hod |  |
| 4. 5G linie magnetu v horizontálním směru menší než 60 cm od středu magnetu |  |
| 5. 0dpar kapalného helia menší než 13 ml/hod |  |
| 6. Minimální doba mezi jednotlivými plněními kapalného helia delší než 180 dní |  |
| 7. odpar kapalného dusíku menší než 230 ml/hod |  |
| 8. Systém tlumení vnějších poruch magnetického pole jako jsou tramvaje, výtahy apod. s účinností lepší než 99% |  |
| 9. Zařízení na plnění kapalného helia |  |
| Ladící systém magnetu/lokovací kanál |
| 1. Systém ladění magnetu, počet teplých korekcí min. 36 |  |
| 2. Automatizovaný systém pro ladění homogenity magnetického pole |  |
| Radiofrekvenční část spektrometru |  |
| Přístroj obsahuje min. dva nezávislé frekvenční kanály s možností plně digitálního generování RF v rozsahu minimálně 6 – 640 MHz s proměnnou amplitudou, fází a frekvencí |  |
| 1x lineární zesilovač pro frekvenční rozsah 1H-19F o výkonu 100 W |  |
| 1x vysoce lineární širokopásmový zesilovač pro frekvenční rozsah 6-365 MHz o výkonu 300 W. |  |
| 1x předzesilovač selektivní pro 1H, 19F |  |
| 1x širokopásmový předzesilovač 1x selektivní deuteriový předzesilovač |  |
| Přístroj je vybaven vysoce výkonným digitizérem s digitálním převodníkem pracujícím v reálném čase s dynamickým rozsahem lepším než 21 bit při šířce spektra 10 kHz |  |
| Měřící sondy |
| 1. Širokopásmová 5 mm sonda pro spektroskopii v kapalinách s možností detekce jader 19F a 31P – 15N s 1H dekaplinkem a detekce 1H s pulzním gradientem v ose z a automatickým laděním (tuning and matching), softwarově řízené přepínání jader, pracující v rozsahu teplot od minimálně -150°C do minimálně +150°C. Sonda musí umožňovat pozorování 19F s 1H dekaplinkem pro měření dvou dimenzionálních 1H/19F korelačních spekter. |  |
| 2. HR/MAS 4 mm sonda pro spektroskopii v pevném stavu s možností detekce jader 13C a 1H s 2D lokem včetně ZrO2 rotorku |  |
| Datastanice a software |  |
| 1. Ovládací PC datastanice |  |
| Min. 4 jádrový procesor o frekvenci min. 2,6 GHz |  |
| Min. 16 GB RAM, |  |
| Min. 2 TB HDD |  |
| Operační systém kompatibilní s WIN 7 Prof, EN verze |  |
| 2. Příslušenství ovládací PC datastanice |  |
| 1 x myš |  |
| 1x klávesnice |  |
| 2x LCD Monitor s úhlopříčkou min. 24” |  |
| 3. Software pro řízení spektrometru umožňující kompletní řízení všech funkcí NMR spektrometru, snímání a zpracování standardních (1-4 dimenzionálních) NMR experimentů a simulaci více-dimenzionálních NMR spekter |  |
| 4. Min. 5 přenosných licencí pro zpracování a vyhodnocení dat na dalších počítačích kompatibilních s MS Windows nebo MacOS |  |
| Ostatní příslušenství a vlastnosti |  |
| 1. Zařízení pro softwarovou i hardwarovou kontrolu teploty v rozmezí -200°C až +200°C |  |
| 2. Gradientní systém pro generování gradientních pulsů magnetického pole v ose z |  |
| 3. Automatický měnič vzorků ovládaný řídícím software spektrometru na minimálně 24 vzorků |  |
| 4. Zařízení pro rychlou rotaci vzorku pod magickým úhlem umožňující měření HR MAS spekter |  |
| 5. Automatický vkládání a odebírání vzorku pevné fáze bez nutnosti manipulace s měřící sondou |  |
| 6. Kryokapaliny na spuštění přístroje |  |

Svým podpisem potvrzuji, že mnou nabízené plnění odpovídá jak požadavkům stanoveným zadavatelem, tak specifikacím uvedeným mnou, jako uchazečem.

Titul, jméno, příjmení a funkce oprávněné jednat jménem či za uchazeče:

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:  __________________________________

# Footnotes

Dodavatel doplní název a typ zařízení, u ostatních parametrů dodavatel doplní ano/ne podle toho, zda je daný požadavek zadavatele splněn či nikoli. Pokud zadavatel požaduje, aby zařízení/příslušenství splňovalo určitý rozsah, nebo bylo dodáno v určitém počtu kusů, uvede dodavatel přesné parametry nabízeného plnění včetně odpovídajících měrných jednotek, nebo dodávaný počet kusů, podle toho, co je v daném případě relevantní. V případě, že zadavatel připouští variantní řešení, uvede dodavatel přesnou specifikaci nabízeného plnění.