Technická specifikace požadovaného plnění

| Hmotnostní spektrometr s ionizací laserem (MALDI-TOF) Požadovaný systém je plánován jako univerzální nástroj pro rychlou identifikaci a kvantifikaci biologických peptidických a proteinových vzorků nanesených na MALDI destičku a analyzovaných pomocí hmotnostního spektrometru typu MALDI TOF/TOF. MALDI-TOF/TOF technologie bude dále používána také pro top-down analýzy dodaných intaktních nebo před-separovaných proteinů a dále pro MALDI Imaging experimenty vzorků tkání a jiných biologických objektů. Podstatnou aplikací stejného zařízení bude také využití pro rutinní rychlé identifikace mikroorganizmů na bázi srovnání fingerprintových spekter ribozomálních proteinů srovnávaných s referenční databází mikroorganizmů, která je součástí dodávaného zařízení. Z toho důvodu je vyžadována univerzální instrumentace MALDI-TOF/TOF s vysokou citlivostí, vysokým rozlišením a přesností měřené hmoty, ale především s dostatečnou rychlostí, výkonem a životností. Součástí řešení kromě hardware musí být také kompletní software pro všechny výše uvedené typy požadovaných experimentů. |
| --- |
| Výrobce: |  |
| Typ zařízení: |  |
| Parametry přístroje |
| Požadované zadavatelem | Nabízeného dodavatelem |
| Součásti: |
| Iontový zdroj |
| 1. Laser se softwarově plynule nastavitelnou rychlostí v intervalu od 1 - 2 000 Hz v měření v MS módu včetně MALDI Imaging |  |
| 2. Životnost laseru alespoň 3 miliardy pulzů s měkkým energetickým profilem odpovídající N2 laserům |  |
| 3. SW nastavitelná velikost laserového bodu bez ztráty citlivosti |  |
| 4. Ionizační zdroj MALDI v bez mřížkovém uspořádání pro terčíky formátu 384 pozic a 1536 pozic (MTP) |  |
| 5. Ionizační zdroj MALDI s možností rychlého automatického termického vyčištění iontové optiky bez nutnosti využít k čištění vlastního MALDI laseru |  |
| 6. MALDI zdroj s technikou pulzní extrakce iontů pro zajištění maximální přesnosti spekter |  |
| Analyzátor - detektor |
| 1. Kompletní hmotnostní spektrometr na principu měření doby letu (TOF) s lineárním detektorem pro rychlé identifikace mikroorganizmů, s dvou-stupňovým reflektronem a s reflektronovým detektorem a TOF/TOF modulem pro automatizované měření MS a MS/MS spekter z MALDI pro identifikace a charakterizace proteinů a jejich modifikovaných forem, top-down sequencing proteinů, lokalizaci PTMs a MALDI Imaging |  |
| 2. Lineárním MS mód s vlastnostmi: |  |
| Rozlišení ≥ 1 100 FWHM pro molekuly cca 12 kDa |  |
| Rozlišení ≥ 500 FWHM pro biomolekuly cca 45 kDa |  |
| Přesnost v MS pro proteiny ≤ 100 ppm s externí kalibrací |  |
| Hmotnostní rozsah minimálně do 300 kDa |  |
| Citlivost alespoň 500 fmol |  |
| 3. Reflektronový MS mód s vlastnostmi: |  |
| Efektivní rozlišení 10 000 - 22 000 FWHM pro hmoty 900 - 4500 m/z |  |
| Maximální MS rozlišení > 25 000 FWHM pro hmoty m/z 3 000 |  |
| Přesnost v MS s externí kalibrací ≤ 10 ppm |  |
| Přesnost v MS s interní kalibrací ≤ 2 ppm |  |
| Hmotnostní rozsah alespoň 60 kDa |  |
| Citlivost alespoň 250 amol |  |
| 4. Reflektronový MS/MS mód s vlastnostmi: |  |
| Maximální rozlišení ≥ 3 000 FWHM pro fragmenty o m/z 1 500 |  |
| Přesnost v MS/MS lepší než 0.05 Da |  |
| Rychlost pulsů laseru v MS/MS min 200 Hz |  |
| Citlivost alespoň 250 amol |  |
| Datastanice a software |
| 1. Ovládací PC datastanice |  |
| Min. 4 jádrový procesor o frekvenci min. 3,6 GHz |  |
| Min. 16 GB RAM, |  |
| Min. 2 TB HDD |  |
| Operační systém kompatibilní s WIN 7 Prof, EN verze |  |
| 2. Příslušenství ovládací PC datastanice |  |
| 1 x myš |  |
| 1x klávesnice |  |
| 2x LCD Monitor s úhlopříčkou min. 24” |  |
| 1x laserová tiskárna černobílá |  |
| 3. Software pro ovládání spektrometru MALDI TOF/TOF podporující manuální i plně automatickou akvizici MALDI dat včetně jejich následné analýzy |  |
| 4. Software pro vzdálený přístup ke spektrometru a možnost vzdálené diagnostiky a servisu |  |
| 5. Kompletní SW pro identifikace mikroorganizmů na bázi srovnání změřených ribozomálních proteinových spekter (tzv. fingerprinting) s referenčními spektry změřenými až do úrovně mikrobiálních kmenů. Součástí SW musí být také pokročilé statistické nástroje pro jejich sub-typizace, klasifikace a pokročilé statistické vyhodnocování. |  |
| 6. Otevřená referenční databáze spekter mikroorganizmů změřenými na úrovni kmenů včetně různých druhů bakterií, kvasinek a rozšířené databáze vláknitých hub, obsahující minimálně 5 000 referenčních kmenů. |  |
| 7. Kompletní ovládací software pro automatické měření MALDI Imaging dat a následný vizualizační a vyhodnocovací software pro Imaging tkáňových vzorků |  |
| 8. Software pro pokročilé statistické analýzy dat z MALDI Imagingu s možností prostorového zobrazení získaných dat |  |
| Příslušenství |
| 1. Záložní zdroj UPS zaručující provoz zařízení po výpadku el. proudu po min. 20 min. |  |
| 2. Startovací sada spotřebního materiálu pro MALDI Imaging a identifikace mikroorganizmů |  |

Svým podpisem potvrzuji, že mnou nabízené plnění odpovídá jak požadavkům stanoveným zadavatelem, tak specifikacím uvedeným mnou, jako uchazečem.

Titul, jméno, příjmení a funkce oprávněné jednat jménem či za uchazeče:

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:  __________________________________

# Footnotes

Dodavatel doplní název a typ zařízení, u ostatních parametrů dodavatel doplní ano/ne podle toho, zda je daný požadavek zadavatele splněn či nikoli. Pokud zadavatel požaduje, aby zařízení/příslušenství splňovalo určitý rozsah, nebo bylo dodáno v určitém počtu kusů, uvede dodavatel přesné parametry nabízeného plnění včetně odpovídajících měrných jednotek, nebo dodávaný počet kusů, podle toho, co je v daném případě relevantní. V případě, že zadavatel připouští variantní řešení, uvede dodavatel přesnou specifikaci nabízeného plnění.