Technická specifikace

Zalévací linka

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky |  | Technická specifikace nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 5% |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Požadované technické parametry |  |  |
| - Zalévací linka je tvořena dvěma moduly (jednotkami) |  |  |
| - Rozměr šířky zalévací linky (chladící a zalévací modul) je max. 990 mm |  |  |
| - Nastavení teploty pracovní plochy v rozsahu: 50 – 70°C, v přírůstcích po 1°C |  |  |
| - Zásobník parafínu na min.: 4 L |  |  |
| - Předehřívací zásobník na min.: 100 kazet |  |  |
| - Možnost plynulé regulace toku parafínu, odtok bez čerpadla samospádem |  |  |
| - Snadné a intuitivní ovládání,LCD displej |  |  |
| - Možnost použití parafinových granulí |  |  |
| - Vyjmutelné sběrné vaničky na parafín |  |  |
| - LED osvětlení pracovní plochy |  |  |
| - Programovatelný začátek a konec pracovní doby a pracovních dnů |  |  |
| - Chybové hlášení provozního stavu |  |  |
| - Vyhřívaný držák pinzet |  |  |
| - Vyhřívaná plocha s integrovaným chladným místem se systémem vypouštění parafínu |  |  |
| Chladící modul: |  |  |
| - Provozní teplota chladící desky: max. - 6°C |  |  |
| - Chladící deska je kompatibilní se zalévacím modulem |  |  |
| - Kapacita chladící desky na min.: 65 kazet |  |  |