Technická specifikace

„Vybavení pro kvantitativní analýzu hormonů”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky |  | Technická specifikace nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 5% |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Požadované technické parametry |  |  |
| 1) Sestava multimetru se sondou – 1x sestava - Multimetr musí uměřit min. následující parametry: Ph, mV, vodivost, Rozpuštěný kyslík, rezistivitu, salinitu, TDS a DO koncentraci - Ph 0 až 14 - Vodivost 0,01 µS/cm - 1000 mS/cm - Rezistivita 1 Ωcm - 20 MΩcm - Salinita 0 – 70 - TDS 0 mg/L - 199,9 g/L - Rozpuštěný kyslík 0,0 - 200,0; 0 - 500 % - Multimetr musí mít automatickou kompenzaci teploty, rozsah teploty -5 až +105 °C - Multimetr musí mít paměť pro min. 4500 záznamů - Multimetr musí mít snadno čitelný podsvícený grafický displej - Multimetr musí mít automatické rozpoznání senzoru - Multimetr musí umožnit použití inteligentní sondy IDP nebo IDS - Multimetr musí mít min. rozhraní USB-B pro stahování dat - Multimetr musí mít automatické rozpoznání pufrů - Multimetr musí být možné rozšířit o inteligentní vodivostní celu s rozsahem 1 µS/cm - 2000 mS/cm z epoxydové pryskyřice s rozsahem 0 až + 100 °C, optickou kyslíkovou sondu se zabudovaným teplotním čidlem s teplotním rozsahem 0 až +50 °C - Součástí dodávky musí být spolu s multimetrem skleněná plnící elektroda s integrovaným teplotním čidlem, ph pufry 4 a 7, stojan, kalibrační certifikát z výroby |  |  |
| 2) Přesná váha 720 g - 1x kus - Max. váživost min. 720 g - Dělení stupnice max. 0,001g - Linearita max. ±2 mg - Vážicí miska o průměru min. 110 mm - Váhy musí mít automatickou interní kalibraci - Váhy musí mít podsvícený LCD displej s nastavitelným kontrastem - Váhy musí mít min. RS 232 - Váhy musí mít kruhový kryt proti proudění vzduchu |  |  |
| 3) Přesná váha 620 g - Max. váživost min. 620 g - Dělení stupnice max. 0,001g - Linearita max. ±2 mg - Vážicí miska o průměru min. 120 mm - Váhy musí mít stabilizační čas do 1,5 s - Váhy musí mít automatickou interní kalibraci - Váhy musí mít dotykový hybridní LED displej - Váhy musí mít min. USB C - Váhy musí mít kryt proti proudění vzduchu - Váhy musí mít min. těchto 6 vestavěných aplikací s výstupem dat vyhovujícím GLP/GMP: Vážení a dávkování, počítání, procentuální vážení, stanovení hustoty, převod jednotek hmotnosti a vážení zvířat |  |  |
| 4) Analytická váha 220 g - Max. váživost min. 220 g - Dělení stupnice max. 0,1 mg - Linearita max. ±0,2 mg - Vážicí miska o průměru min. 90 mm - Váhy musí mít stabilizační čas do 1,5 s - Váhy musí mít automatickou interní kalibraci - Váhy musí mít dotykový hybridní LED displej - Váhy musí mít min. USB C - Váhy musí mít kryt proti proudění vzduchu - Váhy musí mít min. těchto 6 vestavěných aplikací s výstupem dat vyhovujícím GLP/GMP: Vážení a dávkování, počítání, procentuální vážení, stanovení hustoty, převod jednotek hmotnosti a vážení zvířat |  |  |
| 5) Sada přenosného Ph metru - Ph metr musí mít rozsah měření ph min. 0 až +14 - Ph metr musí mít rozlišení ph max. 0,01 - Ph metr musí mít přesnost max. ±0,01 - Ph metr musí mít automatickou teplotní kompenzaci - Ph metr musí mít teplotní rozsah min. 0 až +100 °C - Ph metr musí mít teplotní rozlišení max. 0,1 °C - Ph metr musí mít BNC připojení - Ph metr musí mít hmotnost do 270 g - Ph metr musí mít paměť na min. 200 měření - Ph metr musí mít stupeň krytí min. IP 67 - Ph metr musí mít signál pro ukončení měření - Ph metr musí mít napájení z 4x1,5 V AAA LR03 baterií nebo 4x1,2V AAA NiMH HR03 baterií případně 3 x 1,5 V AA - Ph metr musí mít výdrž min. 200 hodin - Ph metr musí mít možnost připojení různých pH sond pro různé aplikace - Součásti dodávky musí být tovární certifikát, 4 ks AAA baterií nebo obdobný typ, vpichová elektroda s krytím IP 67, transportní kufřík, sáčky s kal. pufry 4,01 / 7,00 / 9,21 (2 ks od každého), 4 lahvičky na vzorky, držák elektrody. |  |  |
| 6) Digitální teploměr s vnitřním a externím čidlem - Rozsah teplot : min. -10 až +50 °C pro interní senzor min. -50 až +70 °C pro externí senzor - externí senzor musí mít délku kabelu min. 1 m a externí senzor musí být vodotěsný pro použití v lednici a mrazáku - teploměr musí mít digitální displej s rozlišením teploty min. 0,1 °C - teploměr musí mít přesnost teploty max. ±1 °C - teploměr musí mít paměť na min. a max. hodnoty - teploměr musí mít alarm pro nastavení min. a max. hodnot pro externí čidlo - teploměr musí mít magnet pro umístění na lednici a možnost zavěšení na háček |  |  |
| 7) Analogový vortex - Vortex musí mít orbitální pohyb - Vortex musí mít orbit min. 4,9 mm - Vortex musí mít nastavitelnou rychlost min. 300 - 2500 otáček - Vortex musí mít analogové kolečko pro nastavení rychlosti - Vortex musí mít příkon do 200 W - Vortex musí mít hmotnost max. 4,5 kg - Součástí dodávky je napájecí kabel s délkou min. 180 cm, univerzální nástavec s průměrem 7,6 cm s gumovým krytem pro mixování různého lab. vybavení a nástavec pro mixování mikrozkumavek o objemu 1,5/2,0 ml |  |  |
| 8) Vortexová třepačka – vícepozicová, analogová - Třepačka musí mít orbit min. 3,6 mm - Třepačka musí mít nastavitelnou rychlost min. 1200 - 2400 otáček - Třepačka musí mít hmotnost max. 19 kg - Třepačka musí mít nastavitelný časovač 1 - 60 sekund - Součástí dodávky je pěnový stojan pro zkumavky 50 x 12 mm s kapacitou min. 50zkumavek. |  |  |
| 9) Sestava homogenizátoru - Homogenizátor musí být vhodný pro objemy vzorků v rozsahu min. 0,1 až 5000 ml - Homogenizátor musí mít rychlost min. 30 000 otáček/min. - Homogenizátor musí mít analogové regulování rychlosti - Homogenizátor musí mít hmotnost max. 1,6 kg - Homogenizátor musí úroveň hluku do max. 85 dB - Homogenizátor musí umožňovat snadnou výměnu nástavců - Homogenizátor musí být kompatibilní s min. 5 dispergačními nástavci pro různé objemy vzorků - Součástí dodávky musí být stojan pro výškové nastavení homogenizátoru a dispergační nástavec z nerezové oceli 316L a PTFE pro objemy 5 až 250 ml, který lze autoklávovat, délka nástavce je min. 160 mm a průměr min. 12 mm a je vhodný pro zpracování vzorků do teploty min. 90 °C |  |  |

| 10) Horizontální třepačka pro mikrotitrační destičky - Třepačka musí mít min. kruhový a horizontální pohyb - Třepačka musí mít frekvenci kmitů min. v rozmezí 150 - 1350 - Třepačka musí mít amplitudu kmitů min. 1,5 mm - Třepačka musí mít analogové ovládání - Třepačka musí mít třepací desku o velikosti min. 290 x 250 mm - Třepačka musí mít kapacitu mikrodestiček min. 6 - Třepačka musí mít izolaci proti přenosu tepla na mikrodestičky - Třepačka musí mít hmotnost max. 8 kg |  |
| --- | --- |
| 11) Bezpečnostní skříň pro skladování hořlavých látek - Bezpečnostní úložná skříň s 90 min. protipožární odolností - Volně stojící jednotka s křídlovými dveřmi - S cylindrickým zámkem a indikátorem stavu uzamčení - Integrované nastavitelné nohy pro vyrovnání nerovností podlahy - Certifikováno dle EN 14470-1 - DIN EN 16121/16122 - Certifikováno GS - Vyhovující CE - Vnější rozměry: Š x H x V (mm) 1190 - 1195 x 610 - 618 x 1950-1955 - Vnitřní rozměry: Š x H x V (mm) 1045 - 1050 x 520 - 522 x 1645 – 1647 - Barva korpusu skříně: šedá (RAL 7016) - Barva dvoukřídlých dveří: žlutá (RAL 1004) - Hmotnost: 470 – 480 kg - Maximální hmotnost skříně při plném naložení: 580 - 600 kg Vybavené úložného prostoru skříně: - Min. 3 x police, nosnost každé z nich min. 70 kg, ocelový plech s práškovým nástřikem, RAL 7035 světle šedá - 1 x perforovaná vložka, nosnost min. 70 kg, práškově lakovaný ocelový plech, RAL 7035 světle šedá - 1 x spodní záchytná jímka, objem min. 30 litrů, ocelový plech s práškovým nástřikem, RAL 7035 světle šedá |  |
| 12) Mikrocentrifuga - Mikrocentrifuga musí mít kapacitu min. 12 x 1,5/2,0 ml zkumavky - Mikrocentrifuga musí mít LCD displej - Mikrocentrifuga musí mít automatický přepočet PRM/RCF - Mikrocentrifuga musí mít automatickou detekci s alarmem - Mikrocentrifuga musí mít nastavitelné RPM/RCF s krokem max. 100 RPM/RCF - Mikrocentrifuga musí mít impulzní centrifugaci - Mikrocentrifuga musí mít max. RPM min.13 500 - Mikrocentrifuga musí mít max. RCF min. 12 300 xg - Mikrocentrifuga musí mít časovač pro nastavení min. 30 minut - Mikrocentrifuga musí mít hmotnost do 4,5 kg - Mikrocentrifuga musí mít max. rozměry 210 x 250 x 150 mm (ŠxHxV) - Mikrocentrifuga musí mít možnost dovybavení o rotor na PCR Stripy min. 4x (8x 0,2 ml), rotor na kryozkumavky 10 x 1,8 ml - Součástí dodávky je autoklávovatelný úhlový rotor s víkem na min. 12 x 1,5/2,0 ml zkumavky, adaptéry na 0,2 ml PCR zkumavky |  |
| 13) Univerzální centrifuga s chlazením a příslušenstvím - Centrifuga musí mít chlazení v rozsahu min. -10 až +40 °C s krokem po max. 1 °C - Centrifuga musí mít funkci předchlazení - Centrifuga musí mít automatický přepočet PRM/RCF - Centrifuga musí mít nastavitelné RPM/RCF - Centrifuga musí mít max. RPM min. 15 200 - Centrifuga musí mít max. RCF min. 25 830 xg - Centrifuga musí mít výměnu rotorů bez použití nářadí - Centrifuga musí mít paměť na min. 6 programů s přímou volbou - Centrifuga musí mít časovač pro nastavení min. 9 h 59 min. s krokem max. 1 min. - Centrifuga musí mít funkci nepřetržité centrifugace - Centrifuga musí mít pulzní centrifugaci - Centrifuga musí mít podsvícený LCD displej - Centrifuga musí mít možnost nastavení min. 9 zrychlovacích stupňů - Centrifuga musí mít možnost nastavení min. 10 brzdících stupňů - Centrifuga musí mít hmotnost do 95 kg bez rotoru - Centrifuga musí mít max. rozměry 630 x 660 x 365 mm (ŠxHxV) - Centrifuga musí mít možnost dovybavení o rotor min. 30 x 1,5/2,0 ml s výronem min. 15 200 a RCF min. 25 830 xg - Součástí dodávky je kompletní 4-pozicový výkyvný rotor vč. závěsů a těsnících víček s kapacitou 4 x 400 ml, výkon min. 4 700 RPM a RCF 4 100 xg. - Adaptéry pro plné obsazení výkyvného rotoru 10 ml zkumavkami s kulatým dnem 16 x 100 mm, kapacita 56 ks 10 ml zkumavek na rotor - Adaptéry pro plné obsazení výkyvného rotoru 5 ml zkumavkami s kulatým dnem 13 x 100 mm, kapacita min. 76 ks 5 ml zkumavek na rotor |  |
| 14) Nožový mlýn - Nožový mlýn musí mít řezný princip redukce velikosti - Nožový mlýn musí mít digitální nastavení rychlosti min. v rozsahu 500 - 4000 RPM - Nožový mlýn musí umožnit suché i mokré mletí - Nožový mlýn musí mít digitální nastavení doby mletí min. v rozsahu 5 s - 3 min. - Nožový mlýn musí mít intervalový provoz - Nožový mlýn musí mít nastavitelnou dobu intervalu - Nožový mlýn musí mít možnost uložení min. 10 programů - Nožový mlýn musí mít max. vstupní velikost 130 mm - Nožový mlýn musí mít konečnou jemnost max. 300 um - Nožový mlýn musí mít hmotnost do 35 kg - Nožový mlýn musí mít max. rozměry 440 x 340 x 440 mm ( ŠxVxH) - Nožový mlýn musí mít 3-fázový asynchronní motor s frekvenčním měničem - Součást dodávky je min. 5 litrová mlecí nádoba z autoklávovatelného plastu, standardní víko, autoklávovatelný nůž z nerezové oceli a stěrka |  |
| 15) Univerzální mlýnek - Mlýnek musí být vhodný pro suché mletí tvrdých, středně tvrdých i vláknitých materiálů (podle typu zvoleného nože) do objemu 250 ml. Konstrukce mlýnku umožňuje efektivní práci se dvěma komorami. - Vstupní velikost max. 7 mm - Mlýnek musí mít snadno vyměnitelné nože - Mlýnek musí mít vyměnitelné komory - Mlýnek musí mít intervalový pracovní cyklus ON/OFF: 7/10 min. - Mlýnek musí mít snadné čištění - Mlýnek musí mít max. objem min. 250 ml - Mlýnek musí mít otáčky min. 20 000 - Mlýnek musí mít hmotnost max. 7 kg - Mlýnek musí mít rozměry max. 170 x 350 x170 mm (ŠxVxH) - Součástí dodávky musí být mlecí komora o objemu min. 250 ml, nerezový nůž pro materiály do 5 Mohs |  |
| 16) Koncentrátor vzorků s 3-blokovým termostatem a bloky pro 15ml kónické zkumavky - Koncentrátor vzorků musí mít připojení na inertní plyn - Koncentrátor vzorků musí mít nastavitelnou výšku jehel pro efektivní odpařování vzorků zahřívaných v blokovém termostatu - Koncentrátor vzorků musí mít blokový termostat s 3 pozicemi pro vyměnitelné bloky - Blokový termostat musí mít digitální nastavení teploty - Blokový termostat musí mít max. teplotu min. 100 ° C - Blokový termostat musí mít nastavení času v rozmezí 1 min. až 99h 59 min. - Blokový termostat musí mít výkon ohřevu z 25 °C na 100 °C za méně než 8 minut - Součástí dodávky je koncentrátor s připojením na inertní plyn s nastavitelnou výškou jehel, blokový termostat pro 3 bloky, 3 ks hliníkových bloků pro zkumavky 16 mm s kónickým dnem (12 pozic v 1 bloku), sada 100 ks nerezových jehel o délce 76 mm |  |
| 17) Elektronická krokovací pipeta - Elektronická krokovací pipeta musí mít barevný dotykový displej - Elektronická krokovací pipeta musí mít individuální nastavení intenzity podsvícení - Elektronická krokovací pipeta musí mít nastavitelný objem dávkování v rozmezí min. 1 ul až 50 ml - Elektronická krokovací pipeta musí mít automatické vysunutí nástavce - Elektronická krokovací pipeta musí mít možnost uložení oblíbených postupů pro rychlý přístup - Elektronická krokovací pipeta musí mít automatickou detekci velikosti stříkaček BRAND PD-Tips II - Elektronická krokovací pipeta musí mít : - Opakované dávkování - Automatické dávkování - Pipetování - Sekvenční dávkování - Opakované nasávání - Titrace - Elektronická krokovací pipeta musí mít mechanické tlačítko pro ovládání pipetování - Elektronická krokovací pipeta musí mít nabíjení pomocí USB-C konektoru - Součásti dodávky je nabíjecí stojan, držák na zeď, sada pístových špiček min. 20 ks z každé velikosti 0,5/ 1/ 1,25/ 2,5/ 5/ 10 a 12,5 ml |  |
| - Krokový dávkovač manuální - Krokový dávkovač musí mít systém dávkování tzv. positive displacement - Krokový dávkovač musí mít rozsah dávkování objemu min. 2 - 5 000 µl - Krokový dávkovač musí mít možnost nastavení min. 49 kroků - Krokový dávkovač musí mít min. 59 nastavitelných objemů - Krokový dávkovač musí mít hmotnost do 110 g - Krokový dávkovač musí být kompatibilní s min. 10 velikostmi pístových špiček - Krokový dávkovač musí být plně kompatibilní s pístovými špičkami - Krokový dávkovač musí mít integrovanou tabulku dávkovaných objemů na horní straně těla dávkovače - Součástí dodávky musí být držák na poličku a pipetovacími nástavci /špičkami o objemu 0,1, 1 a 10 ml. |  |
| 19) Manuální nastavitelná jednokanálová pipeta 500 - 5000 ul s karuselovým stojanem - Pipeta musí mít nastavitelný objem min. v rozsahu 500 - 5000 ul - Pipeta musí mít krok nastavení objemu max. 5 ul - Pipeta musí být plně autoklávovatelná - Pipeta musí mít alespoň 4 číselný displej - Pipeta musí mít samostatný vyhazovač špiček - Pipeta musí být odolná vůči nárazu a UV záření - Pipeta musí být plně kompatibilní s Eppendorf špičkami - Součásti dodávky je 6 pozicový karuselový stojan plně kompatibilní s pipetou |  |
| 20) Elektronické nastavitelné pipety s nabíjecím karuselovým stojanem - Pipety musí mít snadno volitelné ovládání - Pipety musí mít funkce variabilní pipeta, dávkovač, dávkovač s automatickým dávkováním, pipetování s následným mícháním - Pipety musí mít nastavitelnou rychlost nasávání i vypouštění - Pipety musí mít možnost dobíjení pipety bez přerušení práce - Pipety musí mít moderní barevný displej - Pipety musí mít multifunkční navigační menu - Pipety musí mít editace a pomoc stiskem jednoho tlačítka - Pipety musí mít funkci po vyhození špičky se píst automaticky vrací do nulové polohy - Pipety musí mít spodní autoklávovatelnou část - Součásti dodávky jsou následující pipety: - 8 kanálová pipeta s rozsahem min. 15 - 300 ul a s krokem max. 0,20 ul-1 ks - 12 kanálová pipeta s rozsahem min. 50 - 1200 ul s krokem max. 1 ul- 1 ks - 1 kanálová pipeta s rozsahem min. 50 - 1000 ul s krokem max. 1 ul- 2 ks - 1 kanálová pipeta s rozsahem min. 10 - 200 ul s krokem max. 0,2 ul 2 ks - 1 kanálová pipeta s rozsahem min. 1 - 20 ul s krokem max. 0,02 ul 2 ks - Nabíjecí 6 pozicový karuselový stojan plně kompatibilní s pipetami |  |
| 21) Hlubokomrazící box - Musí mít nastavení teploty min. v rozmezí −80 až −60 °C - Musí mít minimální vnitřní objem min 700 L - Musí mít minimální kapacita 2“ boxů min. 525 ks - Musí mít dlouhou dobu zahřívání od −80 do −60 °C: min. 250 min. - Musí mít vysoce účinnou VIP izolaci a odolnost proti korozi s dlouhou životností - Musí mít možnost uzamčení displeje heslem - Musí mít rozhraní USB a Ethernet pro přenos dat - Musí mít optický a akustický alarm pro hlášení odchylek teplot, otevřených dveří, výpadků proudu, vybité baterie, ucpaného filtru, chyby v nastavení systému, chyby senzoru teploty, poruchy kompresoru - Musí mít 2 vnější dveře, 4 vnitřní výškově nastavitelné police - Musí mít vnitřní komoru z nerezové oceli, - Musí mít nízkou spotřebu energie a náklady na elektřinu. Do 8,1 kWh/d - Musí mít certifikaci Energy Star - Musí mít hlučnost max. 48 dB Součástí dodávky musí být celkem 12 regálů/racků pro 2 police pro umístění min. 264 kryoboxů o výšce 50 mm, a to vč. kryoboxů s vnitřním pořadačem/mřížkou, pro plné zaplnění dodávaných regálů/racků |  |
| 22) Mycí a dezinfekční automat s příslušenstvím - jednodveřový mycí automat s elektro ohřevem - max. příkon 9,3 kW - max. vnější rozměry přístroje (V, Š, H): 835(včetně nerezového víka), 600, 600 mm - vnější opláštění nerez - dopředu výklopné celonerezové dveře - mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické - přednastavené mycí a dezinfekční programy pro laboratorní sklo (např. ORGANICA, ANORGANICA, atd.) - bezespárově svařovaný mycí prostor s hladkými švy - zakrytá topná tělesa umístěná mimo mycí prostor - systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu - vícekomponentový filtrační systém mycí lázně - mycí prostor vybavený dvěmi nerezovými mycími rameny - kontroly mycího tlaku a rotace ostřikovacích ramen - dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací - během mycího cyklu elektricky blokované dveře - automatické dovírání a uzamykání dveří - vestavěný horkovzdušný sušící agregát o ventilačním výkonu min. 60 m3/hod s aktivním HEPA filtrem třídy H 13 (stupeň filtrace min. 99,95 %) - mycí a dezinfekční automat s mycím prostorem o kapacitě až 64 injektorů pro úzkohrdlé laboratorní sklo až do výšky 450 mm, až 98 pipet až do výšky 450 mm nebo 1600 zkumavek - výkonné oběhové čerpadlo s variabilními otáčkami o celkovém výkonu min. Q max. 500 l/min. - nerezový dotykový ovládací panel s tlačítky rychlé volby - elektronická, programovatelná řídící jednotka (min. 15 zákl. programů) - 1 vestavěný dávkovač pro tekutou neutralizační chemii - 1 externí dávkovací čerpadlo pro tekutou mycí chemii - vestavěný kondenzátor par s rozstřikovačem - vestavěný změkčovač vody - násypka soli umístěná ergonomicky ve dveřích - přípojka pro tlakovou demivodu o min. tlaku 2,5 baru - modulární koncepce vnitřního košového vybavení Příslušenství a mycí koše: - 1x horní koš/lafeta, zepředu otevřený, pro uložení nástavců, výškově nastavitelný, výška osazení 160 mm, vestavěné ostřikovací rameno - 2x segmentový koš pro min 200 zkumavek do délky 105 mm, použitelný v horním i spodním koši, včetně víka - 1x polokoš pro širokohrdlé labor. sklo - 1x spodní koš pro moduly, spodní koš se dvěma přípojkami modulů pro uložení až dvou injektorových modulů nebo nástavců, automatické uzavření přípojek, když se nepoužívají - 1x modul pro uložení laboratorního skla jako např. Erlenmeyerových baněk, kulatých baněk, laboratorních láhví, odměrných baněk a odměrných válců (250 – 1 000 ml), 4× injektorová tryska Ø 6 × cca. 130 mm, 4× injektorová tryska Ø 6 × cca. 210 mm - 1x modul pro uložení laboratorního skla jako např. Erlenmeyerových baněk, kulatých baněk, laboratorních láhví, odměrných baněk a odměrných válců (50 – 250 ml), 9× injektorová tryska Ø 4 × cca. 90 mm, 9× injektorová tryska Ø 4 × cca. 185 mm |  |
| 23) Promývačka mikrodestiček - Na 96-jamkové mikrodestičky - Automatické čištění - Umožňuje programování různých mycích cyklů pro specifické aplikace - 1x12 wash heads |  |
| 24) Podložka pro navažování - Leštěná žula, rozměry min 550x450x65 mm |  |