Technická specifikace

„Linka laboratorních fermentorů”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky |  | Technická specifikace nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 5% |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Požadované technické parametry |  |  |
| Laboratorní fermentor/bioreaktor nádoba s pracovním objemem min. 1 l (2 ks) |  |  |
| - modul pro vysoce přesné měření a kontrolu teploty v rozsahu – 5 °C až 80 °C pomocí duplikované nádoby a vhodného média |  |  |
| - modul pro měření pH s automatickou teplotní korekcí |  |  |
| - regulace hodnoty pH automatickým dávkováním reagencii |  |  |
| - modul pro měření a regulaci rozpuštěného kyslíku s automatickou teplotní korekcí (kontrola DO řízením průtoku vzduchu) |  |  |
| - modul pro měření a regulaci průtoku až 4 plynů O2 , N2 , CO2 a vzchud(na principu přesného hmotového průtokoměru) |  |  |
| - vstupní konektory pro DO (pO2) elektrodu, pH sondu, teplotní sondu, měření hladiny a úrovně pěny |  |  |
| - možnost přípojení váhového modu a měření optické hustoty |  |  |
| - možnost rozšíření o měření pCO2 |  |  |
| - modul pro řízení míchání |  |  |
| - vertikální míchadlo; 0-20 Hz (0-1200rpm) v 0,1 Hz. |  |  |
| - možnost nastavení směru míchání |  |  |
| Laboratorní fermentor/bioreaktor nádoba s pracovním objemem minimálně 7 l (2ks) |  |  |
| - modul pro vysoce přesné měření a kontrolu teploty v rozsahu – 5 °C až 80 °C pomocí duplikované nádoby a vhodného média |  |  |
| - modul pro měření pH s automatickou teplotní korekcí |  |  |
| - regulace hodnoty pH automatickým dávkováním reagencii |  |  |
| - modul pro měření a regulaci rozpuštěného kyslíku s automatickou teplotní korekcí (kontrola DO řízením průtoku vzduchu) |  |  |
| modul pro měření a regulaci průtoku až 4 plynů O2 , N2 , CO2 a vzchud(na principu přesného hmotového průtokoměru) |  |  |
| - vstupní konektory pro DO (pO2) elektrodu, pH sondu, teplotní sondu, měření hladiny a úrovně pěny |  |  |
| - možnost přípojení váhového modu a měření optické hustoty |  |  |
| - možnost rozšíření o měření pCO2 |  |  |
| - modul pro řízení míchání |  |  |
| - vertikální míchadlo; 0-20 Hz (0-1200rpm) v 0,1 Hz. |  |  |
| - možnost nastavení směru míchání |  |  |
| - Off-gas měření (metametr, carbometr) pro každou 10 l nádobu. |  |  |
| Dávkování plynů |  |  |
| Komptabilní fermentační software, možnost vzdálené kontroly |  |  |
| Minimánlně 4 nezávislá čerpadla o průtoku minimálně 0,5 ml/min až 250 ml/min, možnost využívání čerpadel i pro odběr vzorků |  |  |