TECHNICKÁ SPECIFIKACE

„Nákup senzoriky pro hydrometeorologický monitoring”

projekt RUR – Region univerzitě, univerzita regionu, registrační číslo: CZ.10.02.01/00/22_002/0000210

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zařízení.

Nabízený výrobek nesmí být v žádném z parametrů horší.

Dodavatel doplní výrobce a typ nabízeného zboží: /doplní dodavatel/

| Minimální technické parametry | Nabízeno dodavatelem (dodavatel uvede konkrétní technické parametry jím nabízeného plnění) |
| --- | --- |
| Všechny prvky musí splňovat požadavky Světové meteorologické organizace (WMO), zejména požadavky stanovené v aktuálním vydání dokumentu WMO-No. 8 – Guide to Instruments and Methods of Observation. V případě pochybností je dodavatel povinen na vyžádání doložit splnění těchto požadavků formou odkazu na příslušné prohlášení výrobce, technickou dokumentaci či certifikát ke každému typu zařízení. |  |
| Multikanálová kalibrační a řídící jednotka – 4 ks: minimálně 90 měřících záznamových kanálů, vhodná pro snímače hladiny, průtoku, tlaku, dešťových srážek, pH, REDOX potenciálu, rozpuštěného kyslíku, vodivosti, napětí baterie, teploty. Krytí: IP67, robustní hliníkový box, vysoká odolnost proti vlivům prostředí. Komunikační rozhraní: - USB pro parametrizaci a přenos dat. - RS-485-I pro sběr dat (protokol MODBUS RTU). - RS-485-II pro řízení externích modulů a předávání dat. - SDI-12 pro připojení senzorů. Parametrizace a komunikace: parametrizace přes USB, GPRS nebo Wi-Fi, interní GSM modul, předplacenou datovou a komunikační SIM kartu min na 5 let, grafický displej. Možnost bezpečného stažení zálohovaných dat přímo z jednotky. Výstupy: 4x relé, až 2 aktivní proudové výstupy 4-20 mA (bude umožňovat rozšíření přes externí moduly). Řízení: 4x PID regulátor, podpora logického a časového řízení relé. Autodiagnostika: Automatická kontrola připojených zařízení a stavů. Zobrazování hodnot: grafické a číselné statistiky zobrazovány přímo v jednotce. Napájení: Interní akumulátor 12V, externí dobíjení možné ze zdroje 13,8V; dobíjení přes PV panel. |  |
| Stožáry a držáky - 4 ks: - Stožáry: Stožáry z nerezové oceli pro instalaci srážkoměrů, teplotních čidel, anemometru a vlhkoměru. Výška stožáru je min 3 m volitelná dle potřeby a jejich upevnění bude zajištěno robustními zemními kotvami nebo základy, umožňující stabilitu i při nepříznivých povětrnostních podmínkách. - Výložníky a držáky: Upevnění pro různé typy senzorů, jako jsou anemometry a teplotní čidla. Výložníky umožní instalaci čidel na správné výšce a vzdálenosti od stožáru, aby bylo zabráněno ovlivnění měření okolním vybavením. Všechny kovové součásti musí být z nerezové oceli. |  |
| Měření tepelného toku do půdy - 3 ks - autokalibrace čidla - tepelný rozsah od -20°C do +70°C - příkon max 0,05 W přesnost do 3% |  |
| Kombinovaný snímač pro měření relativní vlhkosti vzduchu (RH) a teploty – 7x Rozsah měřených veličin: - Relativní vlhkost: Rozsah měření od 0 % do 100 % RV. - Teplota vzduchu: Rozsah měření -40 °C až +60 °C. Výstupní signál: - RS485 (MODBUS RTU): Snímač vybaven komunikačním rozhraním RS485 umožňujícím snadnou integraci do telemetrických systémů a zajišťujícím přenos naměřených dat do nadřazených jednotek nebo záznamníků. Autodiagnostika a autokorekce vlhkoměru. Dlouhodobá stabilita vlhkoměru min. 1 %/rok Přesnost měření RV do ± 1 % RV v rozsahu od 10 do 90 % RV. Snímač pro teplotu vzduchu s chybou měření max do ± 0,1°C. Rozlišení měření min. 0,1 % RV a teplota 0,1°C. Komunikace: Využití protokolu Modbus nebo SDI 12 Uchycení snímače bude řešena vhodným nerezovým držákem. Umístění v radiačním krytu. |  |
| Váhový srážkoměr – 3 ks - rozlišení 0,01 mm, - přesnost měření ±0,1% - sběrná plocha 500 cm2, - Možnost vyhřívání. Autodiagnostika vážícího zařízení. Automatické vypouštění nádrže. |  |
| Snímač vlhkosti a teploty půdy - 6 ks: - Prováděná měření: Elektrická vodivost půdy (EC), relativní dielektrická permitivita, objemový obsah vody (VWC), teplota půdy - Měření metodou TDR (time domain reflectometry) - Měření mocnosti půdy od 10 cm, - výstup SDI-12, - Objemový obsah vody v rozsahu 0 – 100 % - Přesnost měření půdní vlhkosti: ± 3 % - Přesnost měření půdní teploty: ± 0,5°C |  |
| Ultrazvukový anemometr 2D – 4 ks - Komunikace: RS485 - Protokol: ASCII, MODBUS, NMEA, SDI 12 - Provozní teplota: -55°C až +70°C - Rozlišení rychlosti větru: alespoň 0,1 m/s - Rozlišení směru větru: alespoň 1° - Přesnost měření rychlosti větru: ± 1°C - Přesnost měření směru větru: ± 0,1 m/s pro rychlost ≤ 5 m/s; ±1,5% z měřené hodnoty pro rychlost > 5 m/s |  |
| Čidlo na měření atmosférického tlaku – 3 ks Připojení přes sběrnici RS485. Měřící rozsah minimálně 350 až 1050 mbar a větší, s rozlišením 0,01 mbar. Chyba měření pod 0,7 mbar. Kombinace s teplotním čidlem s vysokou přesností s chybou měření max do ± 0,1°C a s radiačním krytem. |  |
| Net Radiometr – 3 ks Samostatné měření čtyř komponent záření obsahující pyranometry a pyrgeometry: - Přicházející krátkovlnné záření (rozsah 400 – 2,100 µm) - Odražené krátkovlnné záření (rozsah 400 – 2,500 µm) - Přicházející dlouhovlnné záření (rozsah 5 to 30 µm​) - Odražené dlouhovlnné záření (rozsah 5 to 30 µm​) Příkon do 1 W a vyhřívaná jednotka s , bez potřeby ventilace. Konstruován s ohledem na minimální nároky na pravidelnou údržbu během provozu v terénních podmínkách, odolnost vůči povětrnostním vlivům |  |
| Měření teploty vzduchu, nadzemní teploty a teploty půdy – 3 ks - Pt čidla - Pt100 - PUR kabel |  |
| Laserové čidlo na měření výšky sněhu – 1 ks - Přesnost měření: ±0,5 cm - Měření od 15 cm nad povrchem sněhu - Rozsah měření 0 – 1000 cm - Nezávislé na teplotě vzduchu a větru - Možnost měření náklonu čidla |  |
| Solární panel a baterie a měničem napětí adekvátní pro celou měřící sestavu – 4 ks |  |
| Měrný profil – hladinoměrná sestava – 1 ks - Záznamová a vyhodnocovací jednotka s možností přepočtu výšky hladiny na průtok, GSM přenos, dálková kalibrace jednotky, alespoň 4 měřící kanály, energetická soběstačnost (PV panel) - Ultrazvukové hladinoměrné čidlo, dosah alespoň 4 m, v radiačním krytu - Konstrukce pro montáž včetně nad otevřeným korytem včetně uzamykatelné ochranné krabice na jednotku - Čidlo pro teplotu vody |  |
| Online konfigurace stanic - Online konfigurace parametrů stanice bez nutnosti fyzického nastavení přímo na stanici |  |
| Ostatní parametry a služby: - Možnost interaktivního grafického zobrazení agregovaných hodnot přímo na cloudu. - Zabezpečené Cloudové úložiště s možností přístupu uživatelů s víceúrovňovými právy. Možnost víceúrovňové zálohy dat a možnost přístupu do celé historie měření. Vše po dobu min. 10 let. - Přístup na server pomocí API a uživatelská podpora. Dokumentace popisující přístup skrze API včetně popisu jednotlivých měřených komponent, adresování a přístupů. |  |