Technická specifikace

„část a) Vysokotlaký homogenizátor”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

Dodavatel doplní všechna žlutě podbarvená pole:

Dodavatel doplní výrobce a typ nabízeného přístroje: /doplní dodavatel/

| Minimální technické parametry a jiné požadavky | Dodavatel doplní konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje |
| --- | --- |
| 2 stupně homogenizace (2 nastavitelné ventily) |  |
| Maximální tlak 200 MPa ± 5% |  |
| Minimální objem vzorku 50 ml ± 10% |  |
| Rychlost průtoku max. 10 l/h ± 5% |  |
| Přístroj dimenzovaný jako laboratorní nebo semi-pilotní jednotka |  |
| Musí umožňovat homogenizace disperzí |  |
| Uzavřený systém – ventily a části pro průchod vzorku za vysokého tlaku musí být vyrobené z nerezové oceli |  |
| Součástí přístroje musí být nálevka, kterou lze pevně připojit pro dávkování vzorku, včetně dílů pro připojení |  |