Technická specifikace

Část b): Energiově disperzní rentgen-fluorescenční (XRF) spektrometr

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

Dodavatel doplní výrobce a typ nabízeného přístroje: /doplní dodavatel/

| Technické a jiné požadavky | Účastník doplní konkrétní technické parametry nebízeného předmětu plnění |
| --- | --- |
| Povinné parametry zařízení: |  |
| Konstrukce přístroje k umístění na pracovní stůl. |  |
| Stolní kompaktní provedení ED XRF spektrometru bez nutnosti externího chlazení nebo přívodu chladící vody, bez potřeby kapalného dusíku. |  |
| Rentgenka musí být chlazená vzduchem. |  |
| Výkon rentgenky ≥ 50 W. |  |
| Rentgenka musí mít rhodiovou anodu. |  |
| Minimální požadovaný rozsah napětí od ≤ 4 do ≥ 50 kV s krokem ≤ 1 kV. |  |
| Ozařovaná plocha vzorku bez kolimátoru ≥ 15 x 17 mm. |  |
| Přístroj musí pracovat v prostředí vzduch a helium a sám si podle měřeného analytu musí přepínat pracovní atmosféru. |  |
| Přístroj je určen také pro práci ve vakuu a obsahuje integrovanou vakuovou pumpu řízenou počítačem. |  |
| Obsahuje automatickou výměnu excitačních filtrů s ≥ 9 pozicemi, přičemž ≥ 8 pozic musí být továrně osazeno příslušnými filtry. |  |
| Obsahuje detektor typu SDD (Silicon Drift Detector), který je chlazený termoelektrickými články Peltierova typu. |  |
| Aktivní plocha detektoru musí být ≥ 30 mm2. |  |
| Rozlišení detektoru na čáře Mn Kα musí být ≤ 140 eV při četnosti 200000 cps. |  |
| Průzor (okénko) musí být z materiálu beryllium o tloušťce ≤ 8 mikrometrů. |  |
| Obsahuje minimálně jeden kolimátor s rozměrem minimálně v rozsahu 8 až 9 mm. |  |
| Obsahuje minimálně další dva kolimátory o rozměru 1,0 a 2,0 mm. |  |
| Obsahuje jeden automatický podavač vzorků s otáčením vzorků na ≥ 10 vzorků. |  |
| Obsahuje dále další automatický karusel pro automatické podávání vzorků pro ≥ 20 vzorků. |  |
| Součástí dodávky musí být minimálně 500 ks vzorkovnic a odpovídající množství PP filmu. |  |
| Software pro měření a vyhodnocování naměřených dat. |  |
| SW musí řídit všechny parametry měření včetně výkonu rentgenky, automatické volby excitačního filtru a doby analýzy. |  |
| SW musí pracovat s vícero spektry najednou a provádět dekonvoluci. |  |
| SW musí umožňovat kvantitativní kalibraci na jednotlivé prvky. |  |
| Součástí dodávky musí být nadstavba software pro FP (fundamental parameters) beszstandardní analýzu a přístroj musí být pro tuto metodu továrně nakalibrován přímo u výrobce. Kalibrace musí zahrnovat zejména meziprvkové překryvy a vliv matrice vzorku. Tato nadstavba SW musí mít minimálně 8 různých volitelných excitačních podmínek. |  |
| Obsahuje vzorkový prostor s výškou ≥ 37 cm. |  |
| Součástí dodávky musí být řídící jednotka – počítač. Musí se jednat o plnohodnotný osobní počítač ve specifikaci výrobce včetně běžného operačního systému a periférií se samostatným monitorem o úhlopříčce ≥ 23 palců. |  |
| Peletovací poloautomatický lis s formou pro standardní vzorkovnice s maximální silou ≥ 250 kN. |  |
| Součástí dodávky musí být také minimálně 200 g pojiva pro lisování pelet. |  |