Technická specifikace

„ Mobilní mikrobiologická diagnostická laboratoř – část a „Podtlaková komora”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky |  | Technická specifikace nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 5% |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Požadované technické parametry |  |  |
| Maximální vnější rozměry (šířka x délka x výška): 4 m x 7 m x 3 m |  |  |
| Maximální váha: 120 kg |  |  |
| Požadované součásti: podtlaková komora, přechodová komora, dekontaminační komora |  |  |
| Minimální vnitří rozměry podtlakové komory (šířka x délka x výška): 3 m x 3 m x 2 m |  |  |
| Minimální vnitřní rozměry přechodové komory (šířka x délka x výška): 1 m x 1 m x 2 m |  |  |
| Minimální vnitří rozměry dekontaminační komory (šířka x délka x výška): 1 m x 1 m x 2 m |  |  |
| Minimální rozměry dveří mezi komorami (šířka x výška): 1 m x 1,9 m |  |  |
| Vzduchotechnika: zajištění ventilace a filtrování vzduchu HEPA filtrem, přístupná v venčí, filtrující vzduch v podtlaková komoře na vstupu i výstupu, na přechodové komoře minimálně na výstupu |  |  |
| Výkon filtro-ventilační jednotky: minimálně 200 m3/h |  |  |
| Vstupní porty pro připojení přístrojů do podtlakové komory: ano |  |  |
| Monitoring podtlaku v podtlakové komoře: ano |  |  |
| Monitoring CO2 v podtlakové komoře: ano |  |  |
| Monitoring teploty v podtlakové komoře: ano |  |  |
| Monitoring vlhkosti v podtlakové komoře: ano |  |  |
| Odolnost proti chemikáliím na dekontaminaci vnitřních povrchů: ano, běžné dezinfekční prostředky jako chloramin, persteril, 70% ethanol |  |  |
| Tepelná odolnost: minimálně 50 °C |  |  |
| Nehořlavost: ano |  |  |
| Prostředky pro dekontaminaci v dekontaminační jednotce: ano, běžné dezinfekční prostředky jako chloramin, persteril, 70% ethanol |  |  |
| Počet nádrží k dekontaminační jednotce: minimálně 6ks |  |  |
| Objemy nádrží v dekontaminační jednotce na odpadní roztok: ano, minimálně 100 l |  |  |
| Napájení filtro-ventilační jednotky (napětí, příkon): 230 V, max. 1000 W |  |  |
| Napájení pumpy k dekontaminační jednotce (napětí, příkon): 230 V, max. 2000 W |  |  |