„Část A: Mikrovlnná pec”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

Dodavatel doplní výrobce a typ nabízeného přístroje: /doplní dodavatel/

| Technické a jiné požadavky | Dodavatel doplní konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje |
| --- | --- |
| Mikrovlnný tlakový rozkladný systém musí umožňovat rozklady vzorků pro účely stanovení minerálů a těžkých kovů |  |
| Možnost vytváření vlastních programů pro rozklady různých typů vzorků, stejně tak využití programů v databázi přístroje |  |
| Zařízení musí být ovládáno skrze dotykový displej instalovaný přímo v těle zařízení, bez nutnosti využití dalšího externího zařízení jako např. PC |  |
| Antikorozní úprava povrchu – povrchová úprava odolná vůči kyselým a korozivním parám |  |
| Automatické kontinuální řízení výkonu dle průběhu mineralizace, bezkontaktní monitorování teploty rozkládaného vzorku v každé nádobce |  |
| V průběžném i konečném záznamu mineralizace musí být zobrazena doba mineralizace, výkon magnetronu i teplota jednotlivých vzorků v daném bodě |  |
| Jeden cyklus umožní mineralizaci minimálně 20 vzorků, je možnost mineralizovat od 4 vzorků až do naplnění kapacity rotoru (tj. kapacita rotoru nejméně 20 vzorků) |  |
| Aktivní odtahový systém kyselých par uvolněných během mineralizace konstruovaný tak, aby kyselé páry neunikaly do prostoru laboratoře |  |
| Zajištění bezpečného provozu zařízení (zabránění úniku mikrovlnného záření, pojistka otevření dveří během mineralizace, zabránění úniků výparů do místnosti, a to i v případě exploze mineralizační nádobky) |  |
| Zavírání a otvírání mineralizačních nádobek pouze rukou bez použití dalších nástrojů. |  |
| Konstrukce mineralizačních nádobek max. ze 3 částí |  |
| Rozkladní nádobky umožňují rozkládat při teplotě min. 250 °C s použitím pouze koncentrované kyseliny dusičné |  |
| Automatické kontrolované uvolňování přebytečného tlaku v průběhu mineralizace |  |
| Možnost navažovat vzorky přímo do mineralizační nádobky na standardních analytických vahách |  |
| Konstrukce umožňuje nakládáni mineralizačních nádobek do rotoru přímo v mikrovlnné peci bez nutnosti vyndávání rotoru |  |
| Mineralizační nádobky musí být vyrobeny z PTFE nebo srovnatelného materiálu odolávajícího podmínkám mineralizace, a to i při použití kyseliny fluorovodíkové. Součástí dodávky je minimálně 20 ks mineralizačních nádobek. |  |
| Tělo mineralizační nádobky musí být z jednoho monolitického kusu materiálu s hladkým vnitřním povrchem |  |
| Objem mineralizačních nádobek musí být nejméně 50 ml. Součástí dodávky je minimálně 20 ks mineralizačních nádobek. |  |