„Část B: Mikrovlnný rozklad”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

Dodavatel doplní výrobce a typ nabízeného přístroje: /doplní dodavatel/

| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
| --- | --- |
|  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných parametrů doplní dodavatel přesnou hodnotu jím nabízeného přístroje |
| Modul pro mikrovlnné vysokotlaké rozklady s možností evaporace: |  |
| Technické parametry: |  |
| Modul (trouba) musí umožňovat vysokotlaký mikrovlnný rozklad (mineralizaci vzorků) v uzavřeném systému s přídavkem koncentrovaných anorganických kyselin. Dále musí umožňovat odpařování/zakoncentrování vzorků a extrakci organických polutantů ze vzorků půd do organických rozpouštědel (např. hexan, aceton apod.). |  |
| Konstrukce trouby musí být zhotovena z nerezové oceli. |  |
| Vnitřní kavita musí být chráněna vícevrstvým antikorozním nástřikem z PTFE. |  |
| Trouba musí být vybavena odsávacím systémem pro odvod korozivních plynů a rozpouštědel. |  |
| Napojení na odsávací hadice vzduchotechniky musí být zajištěno na zadní straně přístroje. |  |
| Součástí dodávky musí být příslušenství pro napojení na laboratorní vzduchotechniku. |  |
| Pec musí mít bezpečný průchod stropem trouby pro hadici k napojení na podtlakovou jednotku. |  |
| Systém musí být vybaven bezpečnostními prvky, které zajistí uvolnění přetlaku z trouby v případě nenadálé situace (s automatickým uzavřením kavity trouby pro odventilování par). |  |
| Trouba musí být vybavena minimálně dvěma magnetrony s regulovaným výkonem, přičemž celkový výkon musí činit alespoň 1900 W. |  |
| Výkon musí být plynule nastavitelný v krocích po max. 1 W. |  |
| Homogenní mikrovlnné pole v celém objemu kavity musí být zajištěno rotačním difuzérem. |  |
| Musí být umožněno jak plynulé, tak pulsní řízení výkonu magnetronu. |  |
| Řízení rozkladného procesu musí být zajištěno prostřednictvím bezkontaktního sledování teploty média uvnitř všech rozkladných nádobek, s odečtem teploty zespodu nádobek a se záznamem teploty v každé nádobce po celou dobu procesu. |  |
| Musí být umožněno řízení rozkladného procesu prostřednictvím sledování teploty přímo uvnitř reakční směsi pomocí sondy ponořené v jedné z nádobek. |  |
| Musí být umožněno sledování a záznam tlaku v rozkladné nádobce. |  |
| Rozměry trouby nesmí překročit tyto parametry: šířka maximálně 55 cm, hloubka maximálně 60 cm, výška maximálně 70 cm. |  |
| Minimální výška vnitřního prostoru kavity musí být 40 cm. |  |
| Minimální šířka vnitřního prostoru kavity musí být 40 cm. |  |
| Minimální hloubka vnitřního prostoru kavity musí být 40 cm. |  |
| Rozkladné nádobky a příslušenství: |  |
| Segmentový rotor s možností rozkladu v minimálně 15 vysokotlakých rozkladných nádobkách. |  |
| Součástí rotoru musí být minimálně 30 ks kompletních segmentů s rozkladnými nádobkami (segmenty s PTFE/TFM nádobkami včetně víček, tlakových ochranných pouzder a tlakových pojistek). |  |
| Rozkladné nádobky musí mít vnitřní průměr hrdla minimálně 30 mm. |  |
| Výška rozkladných nádobek nesmí překročit 140 mm. |  |
| Hmotnost rozkladných nádobek nesmí překročit 120 g. |  |
| Nádobky musí být vybaveny nedestruktivní (neprůrazovou) tlakovou ochranou, která při přetlaku zajistí nouzovou ventilaci a po jeho uvolnění se automaticky uzavře, aby mohl rozklad dále pokračovat. |  |
| Pracovní tlak musí umožňovat rozklad při tlaku 100 bar. |  |
| Objem PTFE nádobek minimálně 100 ml. Nádobky musí být kompatibilní s odpařovacím rotorem, a to bez nutnosti přelévání vzorku z rozkladných nádobek. |  |
| Pracovní teplota alespoň do 300 °C. |  |
| Nádobky musí být po celou dobu rozkladného procesu zcela utěsněny (s výjimkou nouzového uvolnění přetlaku). |  |
| Součástí dodávky musí být pracovní deska pro uchycení segmentu s nádobkou při jejím uzavírání a otevírání a dále momentový klíč s nástavcem pro otevírání/zavírání nádobek. |  |
| Ovládání: |  |
| Ovládací panel s možností umístění na troubě a/nebo vedle trouby, s kabelovým propojením. |  |
| Ovládací panel musí být vybaven dotykovým displejem. |  |
| Možnost sledování průběhu rozkladného procesu v reálném čase, včetně časového průběhu teplot v jednotlivých nádobkách a výkonu magnetronů. |  |
| Možnost importu/exportu rozkladných programů. |  |
| Možnost uložení průběhu (záznamu) rozkladného procesu do paměti přístroje. |  |
| Možnost uložení minimálně 10 rozkladných programů do paměti přístroje. |  |
| Možnost správy uživatelských účtů (zabezpečených heslem) a jejich oprávnění, minimálně ve 4 úrovních. Každý uživatel musí mít možnost nastavení vlastního hesla. |  |
| Knihovna s předprogramovanými metodikami. |  |
| Vestavěná kamera pro on-line kontrolu rotoru, chráněná proti korozivním parám teflonovou fólií, s možností vzdáleného připojení. |  |
| Průhledové okénko do kavity trouby. |  |
| Možnost připojení myši, klávesnice, apod. k řídicímu panelu. |  |
| Nádobky a příslušenství pro evaporaci: |  |
| Evaporační rotor s minimálně 15 pozicemi pro nádobky, zajišťující odpařování přebytečných kyselin. Musí být kompatibilní s nádobkami použitými k rozkladu v rozkladném modulu, tj. nádobka vyjmutá z mikrovlnné pece musí být přímo nasaditelná na evaporační rotor bez nutnosti převádět mineralizát vzorku do jiné nádobky. |  |
| Možnost odebírat jednotlivé nádobky v průběhu evaporace. |  |
| Evaporace musí probíhat v kavitě trouby za použití ohřevu mikrovlnným zářením. |  |
| Kontrola teploty nádobek pomocí bezkontaktního měření. |  |
| Součástí dodávky musí být kompatibilní softwarově řízená odparka pro odtah přebytečné kyseliny po mineralizaci do výsledného objemu vzorku alespoň 1 ml, a to bez ztráty analytu, včetně materiálu potřebného k připojení k přístroji. |  |
| Odpar je softwarově řízen automaticky na základě teploty nebo tlaku. |  |
| Odpařování přebytečné kyseliny musí být umožněno bez nutnosti další manipulace s nádobkami, tj. bez přelévání roztoků. |  |
| Připojená odparka je schopna odpařovat směs kyselin po mineralizaci i nehořlavé rozpouštědlo po extrakci z různého počtu nádobek v karuselu, minimálně však z jedné. |  |
| Odparka musí být vybavena výkonnou pumpou s konstrukcí odolnou proti korozi a sorpčními nádobkami pro zachycení těkavých par kyselin, s vývodem do digestoře. |  |
| Každá nádobka musí mít samostatné napojení na evaporační modul, oddělené od ostatních, s možností zaslepení nepoužívaných podtlakových portů. |  |
| Musí být zajištěno chlazení evaporovaných kyselin, účinná kondenzace par a jejich neutralizace (chlazení je možné napojením na rozvod pitné vody). |  |
| Nádobky a příslušenství pro extrakci: |  |
| Extrakční rotor s minimálně 24 pozicemi pro teflonové extrakční nádobky včetně alespoň 24 ks nádobek. |  |
| Nádobky s tlakovou odolností minimálně 20 bar. |  |
| Nádobky musí být uzavřeny bezmembránovými uzávěry, které musí být součástí dodávky. |  |
| Při překročení maximálního tlaku musí být zajištěno automatické uvolnění přetlaku a následné zpětné uzavření reakční nádobky. |  |
| Nádobky odolné minimálně do teploty 260 °C. |  |
| Musí umožňovat vložení navážených vzorků ve skleněných jednorázových vzorkovnicích o objemu alespoň 100 ml. |  |
| Přístroj musí zajišťovat magnetické míchání ve všech nádobkách, a to s minimálně třemi rychlostními stupni. |  |
| Součástí dodávky musí být odpovídající filtrační jednotka pro minimálně 24 vzorků, sloužící k rychlému podtlakovému přefiltrování extrahovaných vzorků přes stříkačkové filtry. Dodávka musí zahrnovat vakuovou pumpu s minimálním výkonem 30 l/min a 250 mbar odolnou organickým rozpouštědlům a kyselinám. |  |
| Ostatní: |  |
| Systém i jeho součásti musí být možné připojit pomocí klasických zásuvek 1×230 V (k dispozici na místě) s jištěním 16 A. |  |