Technická specifikace

„Sada přenosných analyzátorů plynů”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

Dodavatel doplní výrobce a typ nabízeného přístroje: /doplní dodavatel/

| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
| --- | --- |
|  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných parametrů doplní dodavatel přesnou hodnotu jím nabízeného přístroje |
| Metoda měření: absorpční spektroskopie se zpětnou optickou vazbou (OF-CEAS) |  |
| Celý systém je vhodný pro terénní provoz (ochrana proti atmosférickým srážkám, bateriové napájení) |  |
| Měřené plyny: CO2, CH4, N2O, NH3, δ13C, δ18O, δ17O a H2O |  |
| 5 ks automatických půdních komor (vhodných pro plně automatizovaný dlouhodobý provoz) |  |
| Automatická půdní komora s možností připojení externích senzorů pro měření parametrů: vlhkost půdy, teplota půdy, PAR záření a globální záření. |  |
| Půdní komory automaticky odkrývají a zakrývají měřenou oblast. Konfigurovatelný harmonogram a doba měření (individuálně pro každou komoru zvlášť) |  |
| Půdní komory s nastavitelným úhlem otevření pro lokality s omezeným prostorem |  |
| Systém obsahuje multiplexor pro automatické, plně konfigurovatelné ovládání jednotlivých měřících komor a směrování jejich výstupů k jednotlivým analyzátorům |  |
| Multiplexor dokáže obsluhovat až 8 automatických půdních komor (bez jakýchkoliv přídavných jednotek) |  |
| Multiplexor slouží zároveň k agregaci měřených dat z připojených analyzátorů CO2, CH4, N2O, NH3, δ13C, δ18O, δ17O, H2O a všech senzorů, připojených k půdním komorám |  |
| Multiplexor provádí interně kalkulace toků na základě dílčích měření z připojených analyzátorů (CO2, CH4, N2O, NH3, δ13C, δ18O, δ17O a H2O) a tato výsledná data ukládá do interní paměti |  |
| Multiplexor uchovává výsledná kalkulovaná data i všechna dílčí surová data, která lze externě procesovat |  |
| Multiplexor je vybaven GPS přijímačem a ukládá GPS souřadnice ke každému měření |  |
| Jednotlivé analyzátory (celkem 3 ks) jsou uzpůsobeny pro práci v terénu (interní baterie, interní vzduchová čerpadla, zabudovány do robustních transportních pouzder s vnějším displejem) |  |
| Doba kontinuálního měření celého systému bez výměny baterií – min 8 hodin |  |
| Analyzátory (CO2, CH4, N2O, NH3, δ13C, δ18O, δ17O a H2O) mají měnitelné baterie za běhu (bez ztráty dat a kontinuity provozu) |  |
| Multiplexor a analyzátory (CO2, CH4, N2O, NH3, δ13C, δ18O, δ17O a H2O) jsou vybaveny ethernetovým a Wi-Fi rozhraním, pro komunikaci s uživatelem |  |
| Multiplexor a analyzátory (CO2, CH4, N2O, NH3, δ13C, δ18O, δ17O a H2O) vytvářejí web server pro snadnou komunikaci pomocí internetového prohlížeče (nezávislé na OS) |  |
| Možnost dálkového přenosu dat pomocí GSM modemu |  |
| Hmotnost každého jednotlivého analyzátoru - max. 13 kg |  |
| Rozsah pracovních teplot analyzátorů (CO2, CH4, N2O, NH3, δ13C, δ18O, δ17O a H2O) - min. od -25 °C do +45 °C |  |
| Frekvence měření parametrů CO2, CH4, N2O, NH3, δ13C, δ18O, δ17O a H2O - min. 1 Hz |  |
| Průtok vzduchu jednotlivými analyzátory - min. 250 sccm |  |
| Rozsah měření CO2 - min. 0 – 10 000 ppm |  |
| Přesnost měření CO2 (1σ) - min. 3,5 ppm při 400 ppm (1 s průměrování); 1,5 ppm při 400 ppm (5 s průměrování); 0,05 ppm při 400 ppm (5 min. průměrování) |  |
| Doba odezvy měření CO2 (T10-T90) - max. 2 s (v rozsahu 0–400 ppm) |  |
| Drift měření CO2 - max. 0,5 ppm za 24 hodin |  |
| Rozsah měření CH4 - min. 0–100 ppm |  |
| Přesnost měření CH4 (1σ) - min. 0,6 ppb při 2 ppm (1 s průměrování); 0,25 ppb při 2 ppm (5 s průměrování) |  |
| Doba odezvy měření CH4 (T10-T90) - max. 2 s (v rozsahu 0–2 ppm) |  |
| Drift měření CH4 - max. 1 ppb za 24 hodin |  |
| Rozsah měření N2O - min. 0–100 ppm |  |
| Přesnost měření N2O (1σ) - min. 0,4 ppb při 330 ppb (1 s průměrování); 0,2 ppb při 330 ppb (5 s průměrování) |  |
| Doba odezvy měření N2O (T10-T90) - max. 2 s (v rozsahu 0–330 ppb) |  |
| Drift měření N2O - max. 1 ppb za 24 hodin |  |
| Rozsah měření H2O - min. 0 – 60 000 ppm |  |
| Přesnost měření H2O (1σ) - min. 45 ppm při 10000 ppm (1 s průměrování); 20 ppm při 10000 ppm (5 s průměrování) |  |
| Přesnost měření δ13C - min. 0,5 ‰ při 400 ppm CO2 (1 s průměrování); 0,04 ‰ při 400 ppm CO2 (5 min. průměrování) |  |
| Drift měření δ13C - max. 1 ‰ za 24 hodin |  |
| Přesnost měření δ18O - min. 0,1 ‰ při 400 ppm CO2 (5 min. průměrování) |  |
| Drift měření δ18O - max. 4 ‰ za 24 hodin |  |
| Přesnost měření δ17O - min. 0,4 ‰ při 400 ppm CO2 (5 min. průměrování) |  |
| Drift měření δ17O - max. 12 ‰ za 24 hodin |  |
| Rozsah měření NH3 - min. 0 – 30 000 ppb |  |
| Přesnost měření NH3 (1σ) - min. 2 ppb při 300 ppb (1 s průměrování) |  |
| Kryt analyzátorů proti atmosférickým srážkám |  |
| Sada pro odběr vzorků do injekčních stříkaček/bagů/vyvakuovaných trubiček pro následnou analýzu plynů o vysoké koncentraci - min. 2 sady |  |
| Silikonová septa - min. 50 ks |  |
| Sada pro měření plynů o vysoké koncentraci ze stříkaček/vaků/vyvakuovaných trubiček - min. 2 sady |  |
| Odolný transportní kufr s bateriemi pro napájení celého systému po dobu min. 8 hodin (vč. nabíječky baterií) |  |
| Zdroje pro napájení jednotlivých analyzátorů a multiplexoru ze sítě 230 VAC |  |
| Sada kabelů a hadic pro propojení celého systému – Vzdálenost jednotlivých půdních komor od multiplexoru až 15 m |  |
| Injekční stříkačky vč. jehel pro odběr plynů o vysoké koncentraci - min. 30 ks |  |
| Bagy s nerezovou fitinkou pro odběr plynů o vysoké koncentraci - min. 10 ks |  |
| Vyvakuované trubičky pro odběr plynů o vysoké koncentraci - min. 10 ks |  |