Technická specifikace

„Vybavení pro kvantitativní analýzu hormonů III- část a.”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky |  | Technická specifikace nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 5% |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Požadované technické parametry |  |  |
| 1) Sestava multimetru se sondou – 1x set - Multimetr musí uměřit min. následující parametry: Ph, mV, vodivost, rozpuštěný kyslík, rezistivitu, salinitu, TDS a DO koncentraci. - Ph 0 až 14. - Vodivost 0,01 µS/cm - 1000 mS/cm. - Rezistivita 1 Ωcm - 20 MΩcm. - Salinita 0 – 70. - TDS 0 mg/L - 199,9 g/L. - Rozpuštěný kyslík 0,0 - 200,0; 0 - 500 %. - Multimetr musí mít automatickou kompenzaci teploty, rozsah teploty -5 až +105 °C. - Multimetr musí mít paměť pro min. 4500 záznamů. - Multimetr musí mít snadno čitelný podsvícený grafický displej. - Multimetr musí mít automatické rozpoznání senzoru. - Multimetr musí umožnit použití inteligentní sondy IDP. - Multimetr musí mít min. rozhraní USB-B pro stahování dat. - Multimetr musí mít automatické rozpoznání pufrů. - Multimetr musí být možné rozšířit o inteligentní vodivostní celu s rozsahem 1 µS/cm - 2000 mS/cm z epoxydové pryskyřice s rozsahem 0 až + 100 °C, optickou kyslíkovou sondu se zabudovaným teplotním čidlem s teplotním rozsahem 0 až +50 °C. - Součástí dodávky musí být spolu s multimetrem skleněná plnící elektroda s integrovaným teplotním čidlem, ph pufry 4 a 7, stojan, kalibrační certifikát z výroby. |  |  |
| 2) Přesná váha 720 g – 1 kus - Max. váživost min. 720 g. - Dělení stupnice max. 0,001 g. - Linearita max. ±2 mg. - Vážicí miska o průměru min. 110 mm. - Váhy musí mít automatickou interní kalibraci. - Váhy musí mít podsvícený LCD displej s nastavitelným kontrastem. - Váhy musí mít min. RS 232. - Váhy musí mít kruhový kryt proti proudění vzduchu. |  |  |
| 3) Přesná váha 620 g – 1 kus - Max. váživost min. 620 g. - Dělení stupnice max. 0,001g. - Linearita max. ±2 mg. - Vážicí miska o průměru min. 120 mm. - Váhy musí mít stabilizační čas do 1,5 s. - Váhy musí mít automatickou interní kalibraci. - Váhy musí mít dotykový hybridní LED displej. - Váhy musí mít min. USB C. - Váhy musí mít kruhový kryt proti proudění vzduchu. - Váhy musí mít min. těchto 6 vestavěných aplikací s výstupem dat vyhovujícím GLP/GMP: Vážení a dávkování, počítání, procentuální vážení, stanovení hustoty, převod jednotek hmotnosti a vážení zvířat. |  |  |
| 4) Analytická váha 220 g – 1 ks - Max. váživost min. 220 g. - Dělení stupnice max. 0,1 mg. - Linearita max. ±0,2 mg. - Vážicí miska o průměru min. 90 mm. - Váhy musí mít stabilizační čas do 1,5 s. - Váhy musí mít automatickou interní kalibraci. - Váhy musí mít dotykový hybridní LED displej. - Váhy musí mít min. USB C. - Váhy musí mít hranatý kryt proti proudění vzduchu. - Váhy musí mít min. těchto 6 vestavěných aplikací s výstupem dat vyhovujícím GLP/GMP: Vážení a dávkování, počítání, procentuální vážení, stanovení hustoty, převod jednotek hmotnosti a vážení zvířat. |  |  |
| 5) Sada přenosného Ph metru – 1 kus - Ph metr musí mít rozsah měření ph min. 0 až +14. - Ph metr musí mít rozlišení ph max. 0,01. - Ph metr musí mít přesnost max. ±0,01. - Ph metr musí mít automatickou teplotní kompenzaci. - Ph metr musí mít teplotní rozsah min. 0 až +100 °C. - Ph metr musí mít teplotní rozlišení max. 0,1 °C. - Ph metr musí mít BNC připojení. - Ph metr musí mít hmotnost do 270 g. - Ph metr musí mít paměť na min. 200 měření. - Ph metr musí mít stupeň krytí min. IP 67. - Ph metr musí mít akustický signál pro ukončení měření. - Ph metr musí mít napájení z 4x1,5 V AAA LR03 baterií nebo 4x1,2V AAA NiMH HR03 baterií. - Ph metr musí mít výdrž min. 200 hodin. - Ph metr musí mít možnost připojení různých pH sond pro různé aplikace. - Součásti dodávky musí být tovární certifikát, 4 ks AAA baterií nebo obdobný typ, vpichová elektroda s krytím IP 67, transportní kufřík, sáčky s kal. pufry 4,01 / 7,00 / 9,21 (2 ks od každého), 4 lahvičky na vzorky, držák elektrody. |  |  |
| 6) Analogový vortex – 4 kus - Vortex musí mít orbitální pohyb. - Vortex musí mít orbit min. 4,9 mm. - Vortex musí mít nastavitelnou rychlost min. 300 - 2500 otáček. - Vortex musí mít analogové kolečko pro nastavení rychlosti. - Vortex musí mít příkon do 200 W. - Vortex musí mít hmotnost max. 4,5 kg. - Součástí dodávky je napájecí kabel s délkou min. 180 cm, univerzální nástavec s průměrem 7,6 cm s gumovým krytem pro mixování různého lab. vybavení a nástavec pro mixování mikrozkumavek o objemu 1,5/2,0 ml. - Musí mít možnost zapínání na dotyk i kontinuální mode. |  |  |
| 7) Vortexová třepačka – vícepozicová, analogová – 2 ks - Třepačka musí mít orbit min. 3,6 mm. - Třepačka musí mít nastavitelnou rychlost min. 1200 - 2400 otáček. - Třepačka musí mít hmotnost max. 19 kg. - Třepačka musí mít nastavitelný časovač min. 1 - 60 sekund. - Součástí dodávky jsou pěnové stojany pro zkumavky 50 x 15 ml (2 ks) a 50 x 12 ml (2ks) s kapacitou min. 50 zkumavek každý jednotlivý kus |  |  |

| 8) Horizontální třepačka pro mikrotitrační destičky – 2 kusy - Třepačka musí mít min. kruhový a horizontální pohyb. - Třepačka musí mít frekvenci kmitů min. v rozmezí 150 – 1350. - Třepačka musí mít amplitudu kmitů min. 1,5 mm. - Třepačka musí mít analogové ovládání. - Třepačka musí mít třepací desku o velikosti min. 290 x 250 mm. - Třepačka musí mít kapacitu mikrodestiček min. 6. - Třepačka musí mít izolaci proti přenosu tepla na mikrodestičky. - Třepačka musí mít hmotnost max. 8 kg. |  |
| --- | --- |
| 9) Bezpečnostní skříň pro skladování hořlavých látek – 1 kus - Bezpečnostní úložná skříň s 90 min. protipožární odolností. - Volně stojící jednotka s dvoukřídlými dveřmi. - S cylindrickým zámkem a indikátorem stavu uzamčení. - Integrované nastavitelné nohy pro vyrovnání nerovností podlahy. - Certifikováno dle EN 14470-1. - DIN EN 16121/16122. - Certifikováno GS. - Vyhovující CE. - Vnější rozměry: Š x H x V (mm) 1190 - 1195 x 610 - 618 x 1950-1955. - Vnitřní rozměry: Š x H x V (mm) 1045 - 1050 x 520 - 522 x 1645 – 1647. - Barva korpusu skříně: šedá (RAL 7016). - Barva dvoukřídlých dveří: žlutá (RAL 1004). - Hmotnost: 470 – 480 kg. - Maximální hmotnost skříně při plném naložení: 580 - 600 kg. Vybavení úložného prostoru skříně: - Min. 3 x police, nosnost každé z nich min. 70 kg, ocelový plech s práškovým nástřikem, RAL 7035 světle šedá. - 1 x perforovaná vložka, nosnost min. 70 kg, práškově lakovaný ocelový plech, RAL 7035 světle šedá. - 1 x spodní záchytná jímka, objem min. 30 litrů, ocelový plech s práškovým nástřikem, RAL 7035 světle šedá. |  |
| 10) Mikrocentrifuga – 3 kusy - Mikrocentrifuga musí mít kapacitu min. 12 x 0,5/1,5/2,0 ml mikrozkumavky (všechny velikosti, nikoli jen jednu z nich). - Mikrocentrifuga musí mít LCD displej. - Mikrocentrifuga musí mít automatický přepočet PRM/RCF. - Mikrocentrifuga musí mít automatickou detekci překročení rychlosti a přehřátí s alarmem. - Mikrocentrifuga musí mít nastavitelné RPM/RCF s krokem max. 100 RPM/RCF. - Mikrocentrifuga musí mít impulzní centrifugaci. - Mikrocentrifuga musí mít max. RPM min.13 500. - Mikrocentrifuga musí mít max. RCF min. 12 300 xg. - Mikrocentrifuga musí mít časovač pro nastavení min. 30 minut. - Mikrocentrifuga musí mít hmotnost do 4,5 kg. - Mikrocentrifuga musí mít max. rozměry 210 x 250 x 150 mm (ŠxHxV). - Mikrocentrifuga musí mít možnost dovybavení o rotor na PCR Stripy min. 4x (8x 0,2 ml). - Součástí dodávky je autoklávovatelný úhlový rotor s víkem na min. 12 x 0,5/1,5/2,0 ml mikrozkumavky (všechny velikosti, nikoli jen jednu z nich), s adaptérem na 0,2 ml mikrozkumavky. |  |
| 11) Univerzální centrifuga s chlazením a příslušenstvím 1x set - Centrifuga musí mít chlazení v rozsahu min. -10 až +40 °C s krokem po max. 1 °C. - Centrifuga musí mít funkci předchlazení. - Centrifuga musí mít automatický přepočet RPMRCF. - Centrifuga musí mít nastavitelné RPM/RCF. - Centrifuga musí mít max. RPM min. 15 200. - Centrifuga musí mít max. RCF min. 25 830 xg. - Centrifuga musí mít výměnu rotorů bez použití nářadí. - Centrifuga musí mít paměť na min. 6 programů s přímou volbou. - Centrifuga musí mít časovač pro nastavení min. 9 h 59 min. s krokem max. 1 min. - Centrifuga musí mít funkci nepřetržité centrifugace. - Centrifuga musí mít pulzní centrifugaci. - Centrifuga musí mít podsvícený LCD displej. - Centrifuga musí mít možnost nastavení min. 9 zrychlovacích stupňů. - Centrifuga musí mít možnost nastavení min. 10 brzdících stupňů. - Centrifuga musí mít hmotnost do 95 kg bez rotoru. - Centrifuga musí mít max. rozměry 630 x 660 x 365 mm (ŠxHxV). - Centrifuga musí mít možnost dovybavení o rotor min. 30 x 1,5/2,0 ml s výkonem min. 15 200 a RCF min. 25 830 xg. - Součástí dodávky je kompletní 4-pozicový výkyvný rotor vč. závěsů a těsnících víček s kapacitou 4 x 400 ml, výkon min. 4 700 RPM a RCF 4 100 xg. - Adaptéry pro plné obsazení výkyvného rotoru 10 ml zkumavkami s kulatým dnem 16 x 100 mm, kapacita 56 ks 10 ml zkumavek na rotor. - Adaptéry pro plné obsazení výkyvného rotoru 5 ml zkumavkami s kulatým dnem 13 x 100 mm, kapacita min. 76 ks 5 ml zkumavek na rotor. - Adaptéry pro plné obsazení rotoru 8 ml zkumavkami s kulatým dnem. - Adaptéry pro plné obsazení rotoru 20 ml zkumavkami a 50 ml zkumavkami. - Adaptéry pro plné obsazení výkyvného rotoru 15 ml falcon zkumavkami, kapacita min. 36 ks 15ml falcon zkumavek. - Kbelíky do centrifugy o objemu 5, 8, 10, 20 a 50 ml zkumavek (kulaté i kónické dno) a 15 ml (falcon zkumavky). |  |

| 12) Nožový mlýn – 1 kus - Nožový mlýn musí mít řezný princip redukce velikosti. - Nožový mlýn musí mít digitální nastavení rychlosti min. v rozsahu 500 - 4000 RPM. - Nožový mlýn musí umožnit suché i mokré mletí. - Nožový mlýn musí mít digitální nastavení doby mletí min. v rozsahu 5 s - 3 min. - Nožový mlýn musí mít intervalový provoz. - Nožový mlýn musí mít nastavitelnou dobu intervalu. - Nožový mlýn musí mít možnost uložení min. 10 programů. - Nožový mlýn musí mít max. vstupní velikost 130 mm. - Nožový mlýn musí mít konečnou jemnost max. 300 um. - Nožový mlýn musí mít hmotnost do 35 kg. - Nožový mlýn musí mít max. rozměry 440 x 340 x 440 mm ( ŠxVxH). - Nožový mlýn musí mít 3-fázový asynchronní motor s frekvenčním měničem. - Součást dodávky je min. 5 litrová mlecí nádoba z autoklávovatelného plastu, standardní víko, autoklávovatelný nůž z nerezové oceli a stěrka. |  |
| --- | --- |
| 13) Univerzální mlýnek – 4 kusy - Mlýnek musí být vhodný pro suché mletí tvrdých, středně tvrdých i vláknitých materiálů (podle typu zvoleného nože) do objemu 250 ml. Konstrukce mlýnku umožňuje efektivní práci se dvěma komorami. - Vstupní velikost max. 7 mm. - Mlýnek musí mít snadno vyměnitelné nože. - Mlýnek musí mít vyměnitelné komory. - Mlýnek musí mít intervalový pracovní cyklus ON/OFF: 7/10 min. - Mlýnek musí mít snadné čištění. - Mlýnek musí mít max. objem min. 250 ml. - Mlýnek musí mít otáčky RPM min. 20 000. - Mlýnek musí mít hmotnost max. 7 kg. - Mlýnek musí mít rozměry max. 170 x 350 x170 mm (ŠxVxH). - Součástí dodávky musí být mlecí komora o objemu min. 250 ml, nerezový nůž pro materiály do 5 Mohs. |  |
| 14) Elektronická krokovací pipeta – 1x set - Elektronická krokovací pipeta musí mít barevný dotykový displej. - Elektronická krokovací pipeta musí mít individuální nastavení intenzity podsvícení. - Elektronická krokovací pipeta musí mít nastavitelný objem dávkování v rozmezí min. 1 ul až 50 ml. - Elektronická krokovací pipeta musí mít automatické vysunutí nástavce. - Elektronická krokovací pipeta musí mít možnost uložení oblíbených postupů pro rychlý přístup. - Elektronická krokovací pipeta musí mít automatickou detekci velikosti stříkaček BRAND PD-Tips II. - Elektronická krokovací pipeta musí mít: - Opakované dávkování. - Automatické dávkování. - Pipetování. - Sekvenční dávkování. - Opakované nasávání. - Titrace. - Elektronická krokovací pipeta musí mít mechanické tlačítko pro ovládání pipetování. - Elektronická krokovací pipeta musí mít nabíjení pomocí USB-C konektoru. - Součásti dodávky je nabíjecí stojan, držák na zeď, sada pístových špiček min. 20 ks z každé velikosti 0,5/ 1/ 1,25/ 2,5/ 5/ 10 a 12,5 ml. |  |
| - Krokový dávkovač manuální – 1 kus - Krokový dávkovač musí mít systém dávkování tzv. positive displacement. - Krokový dávkovač musí mít rozsah dávkování objemu min. 2 - 5 000 µl. - Krokový dávkovač musí mít možnost nastavení min. 49 kroků. - Krokový dávkovač musí mít min. 59 nastavitelných objemů. - Krokový dávkovač musí mít hmotnost do 110 g. - Krokový dávkovač musí být kompatibilní s min. 10 velikostmi pístových špiček. - Krokový dávkovač musí být plně kompatibilní s pístovými špičkami. - Krokový dávkovač musí mít integrovanou tabulku dávkovaných objemů na horní straně těla dávkovače. - Součástí dodávky musí být držák na poličku a pipetovacími nástavci /špičkami o objemu 0,1, 1 a 10 ml. |  |
| - Manuální nastavitelná jednokanálová pipeta 500 - 5000 ul s karuselovým stojanem – 1x set - Pipeta musí mít nastavitelný objem min. v rozsahu 500 - 5000 ul. - Pipeta musí mít krok nastavení objemu max. 5 ul. - Pipeta musí být plně autoklávovatelná. - Pipeta musí mít alespoň 4 číselný displej. - Pipeta musí mít samostatný vyhazovač špiček. - Pipeta musí být odolná vůči nárazu a UV záření. - Pipeta musí být plně kompatibilní s Eppendorf špičkami. - Součásti dodávky je 6 pozicový karuselový stojan plně kompatibilní s pipetou. |  |
| - Elektronické nastavitelné pipety s nabíjecím karuselovým stojanem - Pipety musí mít snadno volitelné ovládání. - Pipety musí mít funkce variabilní pipeta, dávkovač, dávkovač s automatickým dávkováním, pipetování s následným mícháním. - Pipety musí mít nastavitelnou rychlost nasávání i vypouštění. - Pipety musí mít možnost dobíjení pipety bez přerušení práce. - Pipety musí mít moderní barevný displej. - Pipety musí mít multifunkční navigační menu. - Pipety musí mít editace a pomoc stiskem jednoho tlačítka. - Pipety musí mít funkci po vyhození špičky se píst automaticky vrací do nulové polohy. - Pipety musí mít spodní autoklávovatelnou část. - Součásti dodávky jsou následující pipety: - 8 kanálová pipeta s rozsahem min. 15 - 300 ul a s krokem max. 0,20ul-1 ks. - 1 kanálová pipeta s rozsahem min. 50 - 1000 ul s krokem max. 1 ul- 1 ks. - 1 kanálová pipeta s rozsahem min. 10 - 200 ul s krokem max. 0,2 ul 1 ks. - 1 kanálová pipeta s rozsahem min. 1 - 20 ul s krokem max. 0,02 ul 1 ks. - Nabíjecí 6 pozicový karuselový stojan plně kompatibilní s pipetami – 2 kusy. |  |
| - Hlubokomrazící box – 1 kus - Musí mít nastavení teploty min. v rozmezí −86 až −50 °C. - Musí mít minimální vnitřní objem min 700 L. - Musí mít minimální kapacita 2“ boxů min. 525 ks. - Musí mít dlouhou dobu zahřívání od −86 do −50 °C: min. 250 min. - Musí mít vysoce účinnou VIP izolaci a odolnost proti korozi s dlouhou životností. - Musí mít možnost uzamčení displeje heslem. - Musí mít rozhraní USB a Ethernet pro přenos dat. - Musí mít optický a akustický alarm pro hlášení odchylek teplot, otevřených dveří, výpadků proudu, vybité baterie, ucpaného filtru, chyby v nastavení systému, chyby senzoru teploty, poruchy kompresoru. - Musí mít 2 vnější dveře, 4 vnitřní výškově nastavitelné police. - Musí mít vnitřní komoru z nerezové oceli. - Musí mít nízkou spotřebu energie a náklady na elektřinu. Do 8,1 kWh/d. - Musí mít certifikaci Energy Star. - Musí mít hlučnost max. 48 dB. - Součástí dodávky musí být celkem 12 racků pro kryoboxy o výšce 50 mm, racky musí být vyrobeny z nerezové oceli a dodány v následujících počtech a velikostech: 6 ks varianty 5 x 4; 6 ks varianty 6 x 4. - Součásti dodávky musí být min. 264 kryoboxů o výšce 50 mm, a to vč. vnitřního pořadače/mřížky, pro plné zaplnění dodávaných racků. |  |
| - Mycí a dezinfekční automat s příslušenstvím 1x set - Jednodveřový mycí automat s elektro ohřevem. - Max. příkon 9,3 kW. - Max. vnější rozměry přístroje (V, Š, H): 835(včetně nerezového víka), 600, 600 mm. - Vnější opláštění nerez. - Dopředu výklopné celonerezové dveře. - Mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické. - Přednastavené mycí a dezinfekční programy pro laboratorní sklo (např. ORGANICA, ANORGANICA, atd.). - Bezespárově svařovaný mycí prostor s hladkými švy. - Zakrytá topná tělesa umístěná mimo mycí prostor. - Systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu. - Vícekomponentový filtrační systém mycí lázně. - Mycí prostor vybavený dvěmi nerezovými mycími rameny. - Kontroly mycího tlaku a rotace ostřikovacích ramen. - Dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací. - Během mycího cyklu elektricky blokované dveře. - Automatické dovírání a uzamykání dveří. - Vestavěný horkovzdušný sušící agregát o ventilačním výkonu min. 60 m3/hod s aktivním HEPA filtrem třídy H 13 (stupeň filtrace min. 99,95 %). - Mycí a dezinfekční automat s mycím prostorem o kapacitě až 64 injektorů pro úzkohrdlé laboratorní sklo až do výšky 450 mm, až 98 pipet až do výšky 450 mm nebo 1600 zkumavek. - Výkonné oběhové čerpadlo s variabilními otáčkami o celkovém výkonu min. Q max. 500 l/min. - Plně dotykový barevný displej s možností ovládání smartphonem. - Elektronická, programovatelná řídící jednotka (min. 15 zákl. programů). - 1 vestavěný dávkovač pro tekutou neutralizační chemii. - 1 externí dávkovací čerpadlo pro tekutou mycí chemii. - Vestavěný kondenzátor par s rozstřikovačem. - Vestavěný změkčovač vody. - Násypka soli umístěná ergonomicky ve dveřích. - Přípojka pro tlakovou demivodu o min. tlaku 2,5 baru. - Modulární koncepce vnitřního košového vybavení. Příslušenství a mycí koše: - 1x horní koš/lafeta, zepředu otevřený, pro uložení nástavců, výškově nastavitelný, výška osazení 160 mm, vestavěné ostřikovací rameno. - 2x segmentový koš pro min 200 zkumavek do délky 105 mm, použitelný v horním i spodním koši, včetně víka. - 1x polokoš pro širokohrdlé labor. sklo. - 1x spodní koš pro moduly, spodní koš se dvěma přípojkami modulů pro uložení až dvou injektorových modulů nebo nástavců, automatické uzavření přípojek, když se nepoužívají. - 1x modul pro uložení laboratorního skla jako např. Erlenmeyerových baněk, kulatých baněk, laboratorních láhví, odměrných baněk a odměrných válců (250 – 1 000 ml), 4× injektorová tryska Ø 6 × cca. 130 mm, 4× injektorová tryska Ø 6 × cca. 210 mm. - 1x modul pro uložení laboratorního skla jako např. Erlenmeyerových baněk, kulatých baněk, laboratorních láhví, odměrných baněk a odměrných válců (50 – 250 ml), 9× injektorová tryska Ø 4 × cca. 90 mm, 9× injektorová tryska Ø 4 × cca. 185 mm. |  |
| - Podložka pro navažování – 4 kusy - Leštěná žula, rozměry min 550 x 450 x 65 mm. |  |