Technická specifikace

„Nepřímý kalorimetr”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

Dodavatel doplní výrobce a typ nabízeného přístroje: /doplní dodavatel/

| Technické a jiné požadavky | Dodavatel uvede konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje |
| --- | --- |
| Vyhodnocení klidového energetického výdeje u spontánně dýchajících osob metodou dech po dechu |  |
| Metabolické vyhodnocení (REE, RQ, VO2, VCO2, VE, atd.) |  |
| Měření pomocí obličejové masky: součástí dodávky min. 1x velikost dětská, min.1 x velikost XS,min. 2x velikost S, min. 2 x velikost M. Všechny masky jsou dodány včetně úvazku na hlavu |  |
| Elektro-chemický senzor pro O2, rozsah minimálně 0-90 %, přesnost 0,1 % |  |
| Infračervený senzor pro CO2 (NDIR), rozsah minimálně 0-12%, přesnost 0,1 % |  |
| Oboustranný průtokový senzor pro měření objemu, typ turbínka Průtok: ≤ 14 l/s, přesnost +/- 3 % |  |
| Součástí dodávky min. 3 ks opakovaně použitelné turbínky, Min. 100-120 jednorázových turbínek, min. 3-4 vzorkovací hadičky |  |
| Provozní podmínky přístroje: teplota v rozmezí +10 °C až +35 °C, vlhkost: 0-100 % (bez kondenzace) |  |
| Kompaktní rozměry snadno přenosného přístroje Max š. 30 cm, max h. 20 cm, max v. 10 cm |  |
| Součástí dodávky bude pevná tranpsortní taška nebo kufr |  |
| Součástí dodávky bude kalibrační sada obsahující min. 3l pumpu a min. 1l lahev obsahující kalibrační plyn včetně speciálního ventilu |  |
| Možnost připojení a přenos dat do PC prostřednictvím Bluetooth a USB |  |
| Napájení ze sítě 230 V |  |
| Časově neomezená licence SW na USB klíči umožňuje použití na více počítačích. Zároveň SW umožňuje i DEMO režim pro výuku v jakékoliv učebně s PC |  |
| SW kompatibilita systému s Windows 10 a 11 |  |
| Jazyk SW český a anglický, možnost výstupu dat do PDF, XML, MS Excel |  |
| Možnost vybrat typ testu – BMR nebo RMR |  |
| Možnost zadat hodnotu produkce dusíku v moči k výpočtu výsledku |  |
| Výběr min. 5 typů normálních hodnot (Harris-Benedict, Henry, Cole, apod.) |  |